## Sheet1
婴儿辐射保暖台参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 采用石英加热管，受热不易碎裂，寿命长；
| 2 | 具有亲子模式：支持袋鼠式护理，有助于维持早产儿生理稳定，促进体重增加；
| 3 | 双热敏电阻肤温传感器，提供安全保障；
| 4 | 辐射头支持水平360°转动，5档可调节，便于临床X光拍摄，也保证持续不间断的体温调节；
| 5 | 释压防水床垫，采用TPU材质，柔软透气，提高新生儿舒适度，保护皮肤完整性。床垫尺寸：520*730mm；
| 6 | 具有婴儿床倾斜角度电动调节功能，床体最大倾斜角度不小于14°；
| 7 | 摇床角度LCD屏同步显示；
| 8 | 摇床角度屏幕调节功能和摇床一键调平功能（需配置床体倾斜角度电动调节和摇床角度屏幕显示功能）；
| 9 | 抽拉式储物抽屉，可收纳多种小型医疗器械，外置储物篮能妥善安置电缆线等配件；
| 10 | 4英寸TFT彩色液晶触摸屏，1024*768高分辨率大字符，远距离清晰可见，方便医护人员观察和操作；
| 11 | 可设置夜间模式，减少光亮刺激对新生儿的影响；
| 12 | 照明灯亮度无极可调，可提供覆盖床垫的均匀光线，即使在黑暗环境中仍可帮助医护人员进行观察护理；
| 13 | 配置折叠托盘；
| 14 | 整机高度自由可调，床面高度范围810~960mm，满足不同身高医护人员的操作；
| 15 | 婴儿床下可放置X光射线拍片盒，无需移动新生儿;
| 16 | 预热、手动、肤温三种温度控制模式；
| 17 | 具有肤温控制功能，肤温控制范围32.0℃—37.0℃，37.1℃～38.0℃（跨越模式）；
| 18 | 温传感器精度±0.1℃，肤温控制精度≤0.5℃；
| 19 | 肤温测量范围：5℃-60℃ ，分辨率为±0.1℃
| 20 | 具有APGAR评分计时功能和CPR 计时功能，帮助医护人员及时评估新生儿生命体征;
| 21 | 内置脉搏血氧监测功能
| 22 | 内置T型复苏装置：提供受控、稳定的吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP），确保功能残气量（FRC），改善肺顺应性，提供最佳氧合，有效预防新生儿呼吸系统并发症
| 23 | 内置空氧混合装置：向需要输氧的患儿提供准确控制的空氧混合气体；作为气体供应装置，可配合其他临床呼吸治疗系统使用（如CPAP，HFNC）；氧浓度设置范围：21%~100%；精度：≤±3%O2（V/V）；
| 24 | 内置负压吸引装置：负压调节阀设置范围：0~18.67±1.33kPa（0~140±10mmHg）；负压响应时间：当输入气源压力为500kPa 时，10 秒内负压至少应达到17.34kPa（130mmHg）；
| 25 | 三重独立超温保护，多路传感器监测，及时启动声光报警提示，提供多重安全防护；
| 26 | 支持患者添加信息录入；
| 27 | 产品有效使用寿命，不低于10年；
| 28 | 内置新生儿监护系统：实时监测患儿的ECG、SPO2、NIBP等生命体征参数、波形以及趋势变化。
| 29 | 可选配呼吸暂停检测与呼吸暂停唤醒功能。
| 30 | 称重装置，重量显示范围：200g~8000g，测量精度：±10g；连续监测体重趋势变化；
| 31 | 配有挥手止闹，非接触式的报警静音功能，除电源中断报警外，距离不超过20cm，提供清洁、安静的治疗环境;
| 32 | 有机玻璃挡板采用阻尼装置，无需手扶，静音落下，医护人员可对新生儿进行全方位的观察、护理，减少体外刺激
| 33 | 内置记录仪，随时打印波形和参数
| 34 | 顶部报警指示灯，提供三种声光报警，全方位可视。
| 35 | 内置环境温湿度监测功能；
| 36 | 其它
| 37 | 维保年限≥3年
| 38 | 配件维保过后只收成本费
| 39 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 40 | 主机1台 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 41 | 显示屏1台
| 42 | T组合管路3套
| 43 | 肤温传感器1个
| 44 | 检查灯1个
| 45 | 托盘1台
| 46 | 输液架1个
| 47 | 血氧探头1个
| 48 | 空压机1台
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 49 |  | 产品参数 | 备注