## Sheet1
耳鼻咽喉用诊疗台参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 具有独立的工作站模块及械管理柜模块(提供整机卫生消毒计划，以图文对照的方式详细注明诊疗台所有功能模块应用部件的消毒周期和方式，需提供说明书参照)
| 3 | 负压吸引系统和正压喷药系统都采用独立的隔膜泵
| 4 | 负压吸引系统和正压喷药系统都采用光控开关控制，提起吸引头或开喷枪即可自动工作。
| 5 | 分泌物容器具有细菌过滤功能，杜绝交叉感染的可能；分泌物收集罐内的过滤片可过滤大于0.1μm的细菌，有效性达99.99%。(提供诊疗台注册证检测报告文件证明)
| 6 | 分泌物容器具有浮力原理及物理阻塞原理的双重防溢流功能。
| 7 | 整条负压吸引管（从吸引头端到分泌物容器的所有部件）可直接拆卸可高温高压消毒，分泌物容器需具备可高温高压消毒、不易变形、防摔的透明材质。
| 8 | 正压喷药系统压力可在≥0-2Bar之间无级可调，并在设定的压力下持续工作。
| 9 | 喷枪可通过按钮从主机侧边一键拆卸，喷枪与药瓶采用卡扣式链接，可一键解扣使药瓶弹开分离。
| 10 | 弯型喷头为液体、气体分离双管并行排布，头端可上下360°旋转调整任意角度喷药，可拆卸可高温高压消毒。(提供实物图，说明书或彩页证明)
| 11 | 直型喷管为双管嵌套结构，管内实现液体、气体分离，可拆卸，可高温高压消毒。(提供实物图，说明书或彩页证明)
| 12 | 间接喉镜快速加热：电阻丝红外加热，工作时无热风。一键启动，无需一直按着开关加热，加热超过≥10秒，保护装置自动停止加热。(提供实物图，说明书或彩页证明)
| 13 | 病人椅：靠背可调至 ≥180°；靠背倾斜角度可以人工调整，从-2°到90°。整体可旋转 ≥300°，最大承重≥150KG；病人椅具备电动调节功能，座椅可调高度范围490-730cm。
| 14 | 病人椅具备一体的可调节高度的磁性靠枕，调节范围≥200mm
| 15 | 病人椅具备可收缩的脚踏板，靠背放平或收起的过程中，脚踏及扶手始终保持与地面平行，让病人始终保持正常体位。
| 16 | 二、配置（单台配置）：
| 17 | 诊疗台主机1套
| 18 | 负压吸引系统1套
| 19 | 负压防溢流及细菌过滤系统1套
| 20 | 正压喷药系统1套
| 21 | 间接喉镜加热系统1套
| 22 | 器械柜1个
| 23 | 电动患者椅1个
| 24 | 医生椅1个
| 25 | 头灯1个
| 26 | 说明书及消毒计划书1个
| 27 | 三、其它：
| 28 | 维保年限≥3年
| 29 | 配件维保过后只收成本费
| 30 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 31 |  | 产品参数 | 备注
32
33

## Sheet2
1. 具有独立的工作站模块及械管理柜模块，提供整机卫生消毒计划，以图文对照的方式详细注明诊疗台所有功能模块应用部件的消毒周期和方式，需提供说明书参照。 | 具有独立的工作站模块及械管理柜模块(提供整机卫生消毒计划，以图文对照的方式详细注明诊疗台所有功能模块应用部件的消毒周期和方式，需提供说明书参照) |  | 具有独立的工作站模块及械管理柜模块(提供整机卫生消毒计划，以图文对照的方式详细注明诊疗台所有功能模块应用部件的消毒周期和方式，需提供说明书参照)
2. 负压吸引系统和正压喷药系统都采用独立的隔膜泵，终身免维护且压力无级可调。 | 负压吸引系统和正压喷药系统都采用独立的隔膜泵 |  | 负压吸引系统和正压喷药系统都采用独立的隔膜泵
3. 负压吸引系统和正压喷药系统都采用光控开关控制，提起吸引头或开喷枪即可自动工作。 | 负压吸引系统和正压喷药系统都采用光控开关控制，提起吸引头或开喷枪即可自动工作。 |  | 负压吸引系统和正压喷药系统都采用光控开关控制，提起吸引头或开喷枪即可自动工作。
4. ▲分泌物容器具有细菌过滤功能，杜绝交叉感染的可能；分泌物收集罐内的过滤片可过滤大于0.1μm的细菌，有效性达99.99%。提供诊疗台注册证检测报告文件证明。 | 分泌物容器具有细菌过滤功能，杜绝交叉感染的可能；分泌物收集罐内的过滤片可过滤大于0.1μm的细菌，有效性达99.99%。(提供诊疗台注册证检测报告文件证明) |  | 分泌物容器具有细菌过滤功能，杜绝交叉感染的可能；分泌物收集罐内的过滤片可过滤大于0.1μm的细菌，有效性达99.99%。(提供诊疗台注册证检测报告文件证明)
5. 分泌物容器具有浮力原理及物理阻塞原理的双重防溢流功能。 | 分泌物容器具有浮力原理及物理阻塞原理的双重防溢流功能。 |  | 分泌物容器具有浮力原理及物理阻塞原理的双重防溢流功能。
6. 整条负压吸引管（从吸引头端到分泌物容器的所有部件）可直接拆卸可高温高压消毒，分泌物容器需具备可高温高压消毒、不易变形、防摔的透明材质。 | 整条负压吸引管（从吸引头端到分泌物容器的所有部件）可直接拆卸可高温高压消毒，分泌物容器需具备可高温高压消毒、不易变形、防摔的透明材质。 |  | 整条负压吸引管（从吸引头端到分泌物容器的所有部件）可直接拆卸可高温高压消毒，分泌物容器需具备可高温高压消毒、不易变形、防摔的透明材质。
7. 正压喷药系统压力可在≥0-2Bar之间无级可调，并在设定的压力下持续工作。 | 正压喷药系统压力可在≥0-2Bar之间无级可调，并在设定的压力下持续工作。 |  | 正压喷药系统压力可在≥0-2Bar之间无级可调，并在设定的压力下持续工作。
8. 喷枪可通过按钮从主机侧边一键拆卸，喷枪与药瓶采用卡扣式链接，可一键解扣使药瓶弹开分离。 | 喷枪可通过按钮从主机侧边一键拆卸，喷枪与药瓶采用卡扣式链接，可一键解扣使药瓶弹开分离。 |  | 喷枪可通过按钮从主机侧边一键拆卸，喷枪与药瓶采用卡扣式链接，可一键解扣使药瓶弹开分离。
9. ▲弯型喷头为液体、气体分离双管并行排布，头端可上下360°旋转调整任意角度喷药，可拆卸可高温高压消毒。提供实物图，说明书或彩页证明。 | 弯型喷头为液体、气体分离双管并行排布，头端可上下360°旋转调整任意角度喷药，可拆卸可高温高压消毒。(提供实物图，说明书或彩页证明) |  | 弯型喷头为液体、气体分离双管并行排布，头端可上下360°旋转调整任意角度喷药，可拆卸可高温高压消毒。(提供实物图，说明书或彩页证明)
10. ▲直型喷管为双管嵌套结构，管内实现液体、气体分离，可拆卸，可高温高压消毒。提供实物图，说明书或彩页证明。 | 直型喷管为双管嵌套结构，管内实现液体、气体分离，可拆卸，可高温高压消毒。(提供实物图，说明书或彩页证明) |  | 直型喷管为双管嵌套结构，管内实现液体、气体分离，可拆卸，可高温高压消毒。(提供实物图，说明书或彩页证明)
11. ▲间接喉镜快速加热：电阻丝红外加热，工作时无热风。一键启动，无需一直按着开关加热，加热超过≥10秒，保护装置自动停止加热。提供实物图，说明书或彩页证明。 | 间接喉镜快速加热：电阻丝红外加热，工作时无热风。一键启动，无需一直按着开关加热，加热超过≥10秒，保护装置自动停止加热。(提供实物图，说明书或彩页证明) |  | 间接喉镜快速加热：电阻丝红外加热，工作时无热风。一键启动，无需一直按着开关加热，加热超过≥10秒，保护装置自动停止加热。(提供实物图，说明书或彩页证明)
12. 病人椅：靠背可调至 ≥180°；靠背倾斜角度可以人工调整，从-2°到90°。整体可旋转 ≥300°，最大承重≥150KG；病人椅具备电动调节功能，座椅可调高度范围490-730cm。 | 病人椅：靠背可调至 ≥180°；靠背倾斜角度可以人工调整，从-2°到90°。整体可旋转 ≥300°，最大承重≥150KG；病人椅具备电动调节功能，座椅可调高度范围490-730cm。 |  | 病人椅：靠背可调至 ≥180°；靠背倾斜角度可以人工调整，从-2°到90°。整体可旋转 ≥300°，最大承重≥150KG；病人椅具备电动调节功能，座椅可调高度范围490-730cm。
13. 病人椅具备一体的可调节高度的磁性靠枕，调节范围≥200mm | 病人椅具备一体的可调节高度的磁性靠枕，调节范围≥200mm |  | 病人椅具备一体的可调节高度的磁性靠枕，调节范围≥200mm
14. 病人椅具备可收缩的脚踏板，靠背放平或收起的过程中，脚踏及扶手始终保持与地面平行，让病人始终保持正常体位。 | 病人椅具备可收缩的脚踏板，靠背放平或收起的过程中，脚踏及扶手始终保持与地面平行，让病人始终保持正常体位。 |  | 病人椅具备可收缩的脚踏板，靠背放平或收起的过程中，脚踏及扶手始终保持与地面平行，让病人始终保持正常体位。
★配置需求： | 配置需求： |  | 配置需求：
序号 | 名称 | 数量 | 名称数量
1 | 诊疗台主机 | 1套 | 诊疗台主机1套
2 | 负压吸引系统 | 1套 | 负压吸引系统1套
3 | 负压防溢流及细菌过滤系统 | 1套 | 负压防溢流及细菌过滤系统1套
4 | 正压喷药系统 | 1套 | 正压喷药系统1套
5 | 间接喉镜加热系统 | 1套 | 间接喉镜加热系统1套
6 | 器械柜 | 1个 | 器械柜1个
7 | 电动患者椅 | 1个 | 电动患者椅1个
8 | 医生椅 | 1个 | 医生椅1个
9 | 头灯 | 1个 | 头灯1个
10 | 说明书及消毒计划书 | 1个 | 说明书及消毒计划书1个