## Sheet1
负压辅助静脉引流控制器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 可以调节、同时监测膜式氧合器密闭静脉贮血器内的负压。
| 3 | 工作电压：ac 220V
| 4 | 负压源监测显示范围：-750mmHg～0mmHg
| 5 | 负压输出显示范围：-100mmHg ～ +20mmHg
| 6 | 负压输出显示误差：±5mmHg.
| 7 | 负压输出的超压提示设定范围为：
| 8 | PH：3mmHg～10mmHg ；误差范围：±3mmHg；
| 9 | PL：-60mmHg ～-20mmHg ；误差范围：±3mmHg；
| 10 | 压力监测范围：-100mmHg ～+20mmHg
| 11 | 负压安全释放压力值：-60mmHg自动将输出负压释放，并声光提示。
| 12 | 正压安全释放压力值：10mmHg自动将输出正压释放，并声光提示。
| 13 | 二、配置（单台配置）：
| 14 | 负压辅助静脉引流控制器主机1台
| 15 | 电源线1根
| 16 | 负压源接头1个
| 17 | 三、其它：
| 18 | 维保年限≥3年
| 19 | 配件维保过后只收成本费
| 20 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 21 |  | 产品参数 | 备注
22
23

## Sheet2
不仅可以调节、还可以同时监测膜式氧合器密闭静脉贮血器内的负压。
工作电压：ac 220V
负压源监测显示范围：-750mmHg～0mmHg
负压输出显示范围：-100mmHg ～ +20mmHg
负压输出显示误差：±5mmHg.
负压输出的超压提示设定范围为：
PH：3mmHg～10mmHg ；误差范围：±3mmHg；
PL：-60mmHg ～-20mmHg ；误差范围：±3mmHg；
压力监测范围：-100mmHg ～+20mmHg
负压安全释放压力值：-60mmHg自动将输出负压释放，并声光提示。
正压安全释放压力值：10mmHg自动将输出正压释放，并声光提示。