## Sheet1
无线胎儿监护仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 一、监护参数：
| 3 | 1. 胎儿监护参数：胎心率(FHR1)，宫缩压力（TOCO），胎动（FM）；
| 4 | 二、工作环境：
| 5 | 1.工作电压： 100V-240V～ 工作频率： 50Hz/60Hz
| 6 | 2.温度：0 ºC–+40 ºC
| 7 | 3.湿度：15% RH–95% RH 无冷凝
| 8 | 4.大气压：86kPa~106kPa
| 9 | 三、产品性能：
| 10 | 1.整机
| 11 | 1.1支持无线充电，无线探头无充电触点；
| 12 | 1.2断线续传功能：无线探头支持15min的断线续传；
| 13 | 1.3配有3个USB接口，支持U盘升级和U盘拓展功能，支持接入扫码枪；
| 14 | 1.4支持多语言输入，支持全键盘中文孕妇信息输入，支持扫码枪录入病人ID；
| 15 | 1.5胎心率报警范围可调，当胎心率过缓或过速时自动报警，报警内容中文显示，报警持续时间可调；
| 16 | 1.6触击相关参数可进入对应的参数设置界面，避免在设置中反复查找；
| 17 | 1.7可支持以太网、内置无线485、内置WIFI等多种方式接入MFM-CNS；
| 18 | 1.8CTG智能预警：支持三类CTG曲线：低变异性、延长减速、正弦模式、无变异的心动过速、疑似延长减速等高危CTG曲线及时报警；
| 19 | 1.9配有NST三分类和NICHD三分类评估，软件可进行自动三级分类；
| 20 | 1.10支持≥3000个小时数据存储、回放，打印；
| 21 | 1.11显示胎儿监护曲线及数字，支持大字体显示；
| 22 | 1.12具有查找监护记录功能；
| 23 | 1.13 内嵌提手设计，方便搬运设备；
| 24 | 1.14支持接入中央站，支持和中央站的断点续传、时间同步、ID同步和报警设置等的双向控制功能；
| 25 | 1.15支持快速标注功能；
| 26 | 1.16支持演示功能；
| 27 | 1.17主机防护等级IPX2；
| 28 | 1.18至少支持中文、英文语言操作界面；
| 29 | 2.显示：
| 30 | 2.1≥13.3英寸高清晰TFT触摸屏，分辨率≥1920*1080P
| 31 | 2.2显示屏多档位可调翻转操作
| 32 | 2.3显示胎儿监护曲线及数字显示界面；
| 33 | 2.4监护曲线显示背景栅格支持30 ~ 240（美标）和50 ~ 210（国际）两种标准；
| 34 | 2.5可同步显示和打印胎儿活动图曲线；
| 35 | 2.6良好的人机对话界面，多种界面可选
| 36 | 3.无线探头：
| 37 | 3.17晶片宽波束脉冲多普勒防水探头，自适应追踪，胎心信号捕捉稳定；超声工作频率：1MHz,超声波束声强：Iob<3.6mW/cm2；胎心率范围：50~240bpm，30-252bpm(广域模式),分辨率: 1bpm；精度:±1bpm
| 38 | 3.2探头重量＜150g；
| 39 | 3.3探头IP68防护等级
| 40 | 3.4具有超声传感器信号质量指示功能，以准确和稳定的胎心参数值和曲线；
| 41 | 3.5宫缩压力：无凸点探头，0-100相对单位，分辨率：1，非线性误差±10%；
| 42 | 3.6胎动：自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；胎动计数显示范围：0 ~ 999 ；
| 43 | 3.7探头与主机通过无线WiFi的方式连接，传输明视距离：＞20m；
| 44 | 3.8探头续航时间：≥8h，充电方式：无线充电，90%电量充电时间：≤3.5h；
| 45 | 4.胎儿监护指标：
| 46 | 4.1胎心：超声频率：1Hz，胎心率范围：50 bpm ～ 240 bpm，30-252bpm(广域模式)
| 47 | 4.2宫缩压力：宫缩压范围：0 ~ 100；归零方式：手动和自动
| 48 | 4.3胎动：胎动计数显示范围：0 ~ 999，自动胎动检测，显示并打印胎儿活动图；
| 49 | 5.打印：内置150/152mm国际标准宽行打印，连续准确记录胎心率、宫缩压曲线及胎儿活动曲线；
| 50 | 二、配置（单台配置）：
| 51 | 胎儿监护仪主机 1台
| 52 | 耦合剂 1瓶
| 53 | 纽扣式绑带 2根
| 54 | 超声探头 1个
| 55 | 宫缩压力探头 1个
| 56 | 锂电池组 1组
| 57 | 电源线 1根
| 58 | 三、其它：
| 59 | ▲维保年限≥3年
| 60 | ▲配件维保过后只收成本费
| 61 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 62 |  | 产品参数 | 备注
63
64