## Sheet1
压力蒸汽灭菌器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、容积：灭菌室容积≥1200升，自动升降单门。
| 3 | 2、密封门：带有压力安全联锁装置。
| 4 | 3、门密封圈：圆形密封胶圈，材料为高抗撕硅橡胶。
| 5 | 4、设计温度：≥144°C；
| 6 | 5、耐压试验压力：容器≥0.38Mpa，夹套≥0.50 Mpa。（提供相关证明材料)
| 7 | 6、安全阀开启压力：0.25MPa - 0.3MPa
| 8 | 7、灭菌器主体寿命及材质：主体设计≥15年，主体结构模型为矩形环形加强筋结构，设备内壳采用不低于316L不锈钢，夹套采用不低于316L不锈钢，密封门板材质同内壳一致。
| 9 | 8、结构：与主体啮合齿数≥13个，门板加强筋板数量≥4个
| 10 | 9、主控制系统：PLC控制系统；网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。
| 11 | 10、前门配有彩色触摸屏人机操作界面，非触摸按键面板，所有操作均在显示屏内，显示屏外无触摸按键。灭菌程序的压力、温度、时间等参数可根据需要自行设定。控制系统配备有完整的自测及校正程序，可以实现不同海拔高度下、不同地区的压力、温度等参数的校正；具备操作分权限管理功能。
| 12 | 11、灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等均在触摸屏上自动显示，屏尺寸≤12寸.并配有打印机打印工作过程参数和曲线。
| 13 | 12、程序选择：设备具有织物、器械、液体、泄露测试等基本程序。整个过程自动控制，有低温、高温报警和误操作保护。具有PCD、快速、橡胶、重负载等特殊程序。单程序循环至少应具备负压脉动、跨压脉动、正压脉动，可根据需求自由编辑多脉动组合方式；
| 14 | 13、灭菌类程序≥19套（提供实物显示屏程序选择页面及相应的数量照片予以佐证）
| 15 | 14、内室疏水装置：程序控制，自动疏水。
| 16 | 15、抽空装置：单级直连式水环真空泵，低噪音节水真空系统。
| 17 | 16、压缩气压力检测装置：压缩气压力检测装置，若气源低于0.4MPA，自动报警并退出程序。
| 18 | 17、具备降噪系统。
| 19 | 18、具备水回收装置。
| 20 | 19、采用装载车方式装载
| 21 | 20、密封门采用圆形密封圈进行密封。具有技术监督局鉴定的快开门安全联锁装置
| 22 | 21、夹层和内室压力的智能化控制：夹层和内室均使用压力变送器进行控制，无需人工调节夹层压力
| 23 | 配置（单台配置）：
| 24 | 主机 1台
| 25 | 消毒车 1台
| 26 | 外搬运车 1台
| 27 | 二、其它：
| 28 | ▲维保年限≥5年
| 29 | ▲配件维保过后只收成本费
| 30 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
| 31 | 在南宁市设有办事处服务网点，以保证及时处理故障问题
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 32 |  | 产品参数 | 备注
33
34