## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
医用控温仪 | 4台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1. 供电电源： 220VAC，50Hz
|  | 3 | 2. 额定功率： 650VA
|  | 4 | 3. 水温温度控制范围： 4-40℃
|  | 5 | ▲4. 升温/降温双重功能： 具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能
|  | 6 | 5. 空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟
|  | 7 | 6. 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h
|  | 8 | 7. 体温监测： 具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围30-45℃，监测精度±0.2℃
|  | 9 | 8. 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出
|  | 10 | 9. 输出控制方式：四路两组输出，同一侧两路为一组，左右分别控制，双毯双帽可同时工作
|  | 11 | 10. 定时范围： 1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）
|  | 12 | 11. 人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用
|  | 13 | 12. 固化程序：内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置
|  | 14 | ▲13. 断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序
|  | 15 | 14. 患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷
|  | 16 | 15. 噪声控制： 正常工作噪声≤55dB
|  | 17 | 16. 毯/帽设计：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适
|  | 18 | 17. 快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作
|  | 19 | 18. 故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能
|  | 20 | 19. 外壳材质与工艺：外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理
|  | 21 | ▲20. 毯帽存储便捷性：主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命
|  | 22 | ▲21. 整机尺寸和质量：≤40Kg
22.整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，方便在ICU病房移动使用
|  | 23 | ▲23.冰毯，冰帽各2套(含包套、连接管8条）
|  | 24 | 二、配置（单台配置）
|  | 25 | ▲主机 1个
|  | 26 | ▲电源线1条
|  | 27 | ▲冰毯2套
|  | 28 | ▲冰帽2套
|  | 29 | 体温传感器4条
|  | 30 | ▲挂篮2个
|  | 31 | ▲防尘罩1个
|  | 32 | 保险管2个
|  | 33 | ▲冰毯冰帽外套4套
|  | 34 | 注水口1个
|  | 35 | 保险管2个
|  | 36 | 三、其它：
|  | 37 | ▲维保年限≥3年
|  | 38 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 39 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准

## Sheet2
1. 供电电源： 220VAC，50Hz
2. 额定功率： 650VA
3. 水温温度控制范围： 4-40℃
4. 升温/降温双重功能： 具备升温（26-40℃）与降温（4-25℃）双重功能
5. 空载平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟；平均升温速度≥0.8℃/分钟
6. 负载最大平均降温速度与升温速度：平均降温速度≥2.9℃/h；平均升温速度≥1℃/h
7. 体温监测： 具有体表温度和体腔温度两种专用探头，目标温度设置范围30-45℃，监测精度±0.2℃
8. 体温监测报警：双路体温监测报警均可同时独立设置体温下限和（或）体温上限，体温超限时报警并停止输出
9. 输出控制方式：四路两组输出，同一侧两路为一组，左右分别控制，双毯双帽可同时工作
10. 定时范围： 1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时）
11. 人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用
12. 固化程序：内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置
13. 断电保护功能：具备断电保护功能，断电时再通电开机后，仪器自动运行断电前的程序
14. 患者治疗信息存储：采用SD卡装置，可无限量存储患者处方等信息，方便日常治疗管理和开展科研项目，也可帮助避免医疗纠纷
15. 噪声控制： 正常工作噪声≤55dB
16. 毯/帽设计：TPU材质毯/帽采用蜂窝设计，保证液体流动性，降温快且均匀；冰帽为贴敷式设计，低温时柔软，贴近患者皮肤，体感舒适
17. 快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作
18. 故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能
19. 外壳材质与工艺：外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理
20. 毯帽存储便捷性：主机附带毯帽存储篮，方便毯帽的收纳管理，提高毯帽的使用寿命
21. 整机尺寸和质量：≤40Kg，整机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，方便在ICU病房移动使用