## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
三摇床 | 13张 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1、规格：L2173×980×400-730mm。
|  | 3 | 2、功能：背部上升0-75°，膝部上升0-45°，高低升降400-730mm；
|  | 4 | ▲3、床头尾板：采用PE树脂、吹塑工艺制成；易于清洗。主体为乳白色，带木纹贴纸，并有四色可选。床头尾带有锁定装置，头尾板均设计有镂空的把握防滑手柄，便于推行，同时可以作为扶手使用。床尾板外侧可贴床头卡，可插入患者信息卡。（提供PE树脂证明资料）
|  | 5 | 4、床板：使用高强度宝钢优质冷轧钢板制成。使用一次冲压成型,没有毛刺,圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；组合分段式设计，背部由4块独立的床板组合而成，臀部为单独的1块床板，大腿部由2块独立的床板组合而成，小腿部由3块独立的床板组合而成；每小块床板有5个开孔，使用一体冲压凹凸工艺，便于透气，加强床板表面的强度。
|  | 6 | 6、护栏：护栏为栅栏式铝制折叠护栏，护栏上部铰链全部使用锌合金，护栏的手握处具有醒目的红绿色提示标志，红色代表未锁定，绿色代表锁定。
|  | 7 | 7、有过摇保护装置,保护摇杆及相关部位部位的连接部件。
|  | 8 | 8、脚轮：四个直径125毫米的SEGURE双面脚轮，内置全封闭自润滑轴承，一体式伦架，金属螺栓杆，承载能力强，TPU耐磨轮面，降噪防震；脚踏大型踏板装置，一脚制动，方便稳定；
|  | 9 | ▲9、杂物篮1个
|  | 10 | ▲10、杂物篮由圆钢焊接而成，喷涂同床身，能活动在床底下。
|  | 11 | ▲11、配备高密度海绵床垫：
|  | 12 | ▲11.1、尺寸：2000x860x100mm
|  | 13 | 11.2、外套：优质针织水洗面料，表面具有薄膜复合弹性体、物性佳、各种机械强度都很好；强韧和耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗
|  | 14 | 11.3、内芯：软硬双层海绵，上层(软面)为波浪型设计，采用一体式波浪形高弹海绵制成，经过反复辗压测试不易变形，特殊的波纹设计可提高病人卧床的舒适度,可有效分解人体压力，下层(较硬面)为平板式设计；
|  | 15 | ▲12、床头柜：
|  | 16 | 12.1、整体采用ABS材料制成，面板具有耐药性，易清洁；
|  | 17 | 12.2、可拉出式桌板和抽屉，在可拉出式桌板设有放置茶杯和体温计的凹槽；
|  | 18 | 12.3、伸缩式抽屉设计，两侧设置可收藏式毛巾架；
|  | 19 | 12.4、特殊设计的隔板，可以将热水瓶放在柜体内，柜内配有一层隔板；
|  | 20 | 12.5、尺寸：475*473*800±2mm；
|  | 21 | 12.6、荷重≥30KG；
|  | 22 | 12.7、4个直径40mm的尼龙脚轮；
|  | 23 | 13、输液杆：
|  | 24 | ▲13.1、输液架标配四个挂钩，可收起放下；
|  | 25 | 13.2、材质：不锈钢管架，金属拉丝工艺，具有树脂制上下锁紧件；
|  | 26 | 13.3、具有空气阻尼装置：可以使输液杆缓速下降，而且可以通过旋转上下锁紧件调节高度并固定；
|  | 27 | ▲13.4、高度：1073-1758mm；
|  | 28 | ▲13.5、挂钩的荷重≥1KG；
|  | 29 | 14、床面板采用钢板冲压成型，共有四块组成。床板厚度≥1.0mm，床框架壁厚≥1.5mm，带散气孔。
|  | 30 | ▲15、床两侧具备输液杆插孔；床下两侧具备引流挂钩。
|  | 31 | ▲16、餐板1块：材质要求高分子材料，可抗碘伏、酒精等药品侵蚀。
|  | 32 | 二、配置（单台配置）
|  | 33 | 1、冷轧钢喷涂床架、1台；
|  | 34 | 2、折叠护栏 1套；
|  | 35 | 3、树脂头尾板（吹塑成型、可拆卸）1套；
|  | 36 | 4、床垫止滑器 2只；
|  | 37 | 5、洗面器皿架（杂物篮）1个；
|  | 38 | 6、高密度海绵床垫1个；
|  | 39 | 7、输液杆1根；
|  | 40 | 8、餐板1个；
|  | 41 | 9、床头柜1张；
|  | 42 | 10、医用双面脚轮 4只；
|  | 43 | 11、床侧引流袋挂架 4个；
|  | 44 | 12、标准输液架插孔 4个；
|  | 45 | 三、其它：
|  | 46 | ▲维保年限≥3年
|  | 47 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 48 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准

## Sheet2
1、规格：L2173×980×400-730mm。
2、功能：背部上升0-75°，膝部上升0-45°，高低升降400-730mm；
▲3、床头尾板：采用PE树脂、吹塑工艺制成；易于清洗。主体为乳白色，带木纹贴纸，并有四色可选。床头尾带有锁定装置，头尾板均设计有镂空的把握防滑手柄，便于推行，同时可以作为扶手使用。床尾板外侧可贴床头卡，可插入患者信息卡。（提供PE树脂证明资料）
4、床板：使用高强度宝钢优质冷轧钢板制成。使用一次冲压成型,没有毛刺,圆弧卷边式设计，不易变形，承重、抗冲击能力强；组合分段式设计，背部由4块独立的床板组合而成，臀部为单独的1块床板，大腿部由2块独立的床板组合而成，小腿部由3块独立的床板组合而成；每小块床板有5个开孔，使用一体冲压凹凸工艺，便于透气，加强床板表面的强度。
6、护栏：护栏为栅栏式铝制折叠护栏，护栏上部铰链全部使用锌合金，护栏的手握处具有醒目的红绿色提示标志，红色代表未锁定，绿色代表锁定。
7、有过摇保护装置,保护摇杆及相关部位部位的连接部件。
8、脚轮：四个直径125毫米的SEGURE双面脚轮，内置全封闭自润滑轴承，一体式伦架，金属螺栓杆，承载能力强，TPU耐磨轮面，降噪防震；脚踏大型踏板装置，一脚制动，方便稳定；
▲9、杂物篮1个：由圆钢焊接而成，喷涂同床身，能活动在床底下。
▲11、配备高密度海绵床垫：
▲11.1、尺寸：2000x860x100mm
11.2、外套：优质针织水洗面料，表面具有薄膜复合弹性体、物性佳、各种机械强度都很好；强韧和耐老化，防水透气；内层TPU薄膜复合,经防霉、抗菌、阻燃处理，可阻挡病菌，阻抗血融病原菌等多种病菌；尾部拉链式设计，面料可拆卸水洗
11.3、内芯：软硬双层海绵，上层(软面)为波浪型设计，采用一体式波浪形高弹海绵制成，经过反复辗压测试不易变形，特殊的波纹设计可提高病人卧床的舒适度,可有效分解人体压力，下层(较硬面)为平板式设计；
▲12、床头柜：
12.1、整体采用ABS材料制成，面板具有耐药性，易清洁；
12.2、可拉出式桌板和抽屉，在可拉出式桌板设有放置茶杯和体温计的凹槽；
12.3、伸缩式抽屉设计，两侧设置可收藏式毛巾架；
12.4、特殊设计的隔板，可以将热水瓶放在柜体内，柜内配有一层隔板；
12.5、尺寸：475*473*800±2mm；
12.6、荷重≥30KG；
12.7、4个直径40mm的尼龙脚轮；
13、输液杆：
▲13.1、输液架标配四个挂钩，可收起放下；
13.2、材质：不锈钢管架，金属拉丝工艺，具有树脂制上下锁紧件；
13.3、具有空气阻尼装置：可以使输液杆缓速下降，而且可以通过旋转上下锁紧件调节高度并固定；
▲13.4、高度：1073-1758mm；
▲13.5、挂钩的荷重≥1KG；
14、床面板采用钢板冲压成型，共有四块组成。床板厚度≥1.0mm，床框架壁厚≥1.5mm，带散气孔。
▲15、床两侧具备输液杆插孔；床下两侧具备引流挂钩。
▲16、餐板1块：材质要求高分子材料，可抗碘伏、酒精等药品侵蚀。