## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
间歇式气动压力治疗仪 | 5台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1、 压力范围：1-26kPa（8-200mmHg）可调
|  | 3 | 2、 ▲气泵流量≥ 17 L/min（需提供相应材料进行证明）
|  | 4 | 3、 压力显示单位：可选kPa与mmHg两种压力显示单位
|  | 5 | 4、 治疗时间：1-1080min可调，并支持不间断治疗；支持以键盘输入方式完成治疗时间设置
|  | 6 | 5、 静脉再充盈时间（即充气间歇时间）：5-70s可调
|  | 7 | 6、 ▲压力持续时间：0-20s可调
|  | 8 | 7、 输出控制方式：支持左右侧双路同时充、放气，也支持双路交替充、放气
|  | 9 | 8、 ▲最大充气腔数：具有12个电磁阀，可同时充气12腔气囊
|  | 10 | 9、 气囊结构：重复性气囊采用层叠式拉链套筒设计，实现无压力死角，保证静脉血单向回流
|  | 11 | 10、 气囊种类支持：下肢六腔气囊（拉链套筒式）、下肢四腔气囊（含足部）、小腿四腔气囊（含足部）、下肢三腔气囊、小腿三腔气囊、上肢六腔气囊（拉链套筒式）等不少于25款气囊，可应用于多种临床使用场景
|  | 12 | 11、 具有不小于7寸彩色液晶触摸显示屏，运行时支持治疗模式、治疗压力、治疗时间、剩余时间、实时压力、实时加压部位等同屏显示，方便过程监控
|  | 13 | 12、 ▲具有蓝牙通信功能：可通过蓝牙配对，实时监测患者脉率和血氧饱和度，且可通过设置如血氧、脉率上下限，方便治疗过程中对患者健康数据的监控
|  | 14 | 13、 具有与VTE防治管理系统进行无线和有线两种联网功能
|  | 15 | 14、 操作系统：中、英文操作系统，一键切换
|  | 16 | 15、 屏幕亮度：1-10级可调，方便不同光线条件下的操作
|  | 17 | 16、 治疗部位动态显示功能：未治疗部位常灭显示，已治疗部位常亮显示，正在治疗部位闪烁显示
|  | 18 | 17、 治疗部位选择功能：具有完整人形躯干图，且与卧床患者角度一致、可加压部位选择与实际连接气囊腔数一致，方便临床操作
|  | 19 | 18、 治疗模式：内部固化模式≥12种，其中包括持续加压、梯度持续加压、序贯加压、蠕动加压等标准治疗模式，及自定义治疗模式，并可排列组合拓展≥100种治疗模式，满足更多临床患者的不同治疗需求
|  | 20 | 19、 梯度压力范围：1-20mmHg可调
|  | 21 | 20、 单腔零压力功能：可通过气管通道的关闭设置，实现单腔零压力，保证创面位置零压力，确保使用安全
|  | 22 | 21、 智能记忆功能：对治疗过程中调节的参数，设备可自动记忆该参数，在每次开机使用中自动使用该参数
|  | 23 | 22、 安全提示功能：具有系统高压、欠压、脱落等安全提示功能，并且通过屏幕弹窗和提示音双重提示
|  | 24 | 23、 具有独立泄压功能：压力达到阈值时、突然断电或中断治疗时，泄压装置自动泄压，避免对病人意外伤害
|  | 25 | 24、 ▲内置锂电池：内置7800mAh锂电池；锂电池供电情况下，设置最高压力时仪器可连续使用不小于4小时，方便患者转运
|  | 26 | 25、 锁屏功能：治疗过程中具有锁屏功能，治疗参数不可调整，防止治疗过程中误操作对患者产生意外伤害
|  | 27 | 26、 ▲可搭配移动台车，方便移动治疗需求
|  | 28 | 27、 具有单人使用气囊
|  | 29 | 28、 使用期限≥10年
|  | 30 | 二、配置（单台配置）
|  | 31 | 主机1台
|  | 32 | 电源线1根
|  | 33 | 六联导气管组件2个
|  | 34 | 重复性六腔腿套2个
|  | 35 | 重复性六腔腿套内衬10个
|  | 36 | 三、其它：
|  | 37 | ▲维保年限≥3年
|  | 38 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 39 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准