## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
医用升温毯 | 4台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1 产品为充热空气加温方式，需具备气流量大、加热快、噪音低、温控精准等特点。
|  | 3 | 2 液晶显示屏能够显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级等工作状态信息 。
|  | 4 | 3 主机面板具有一键式温度设置，包含自然风键、温度快捷键、温度调节及风量调节键。
|  | 5 | ▲4 温度调节范围33-43℃、0.5℃步进。
|  | 6 | 5 控温精度±0.5℃
|  | 7 | 6 具备多种声、光、图文报警提示：高温危险报警、温度失调高、温度失调低、加热器故障报警、风机故障报警、 传感器故障报警。
|  | 8 | 7 高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。
|  | 9 | 8 温度失调报警：当导气管出气温度连续3分钟高于或低于设置温度1℃以上，发出失调高或失调低两种报警。
|  | 10 | 9 设备工作模式两档可选：自然风模式、温控模式。
|  | 11 | 10 自然风模式下设备不对气体进行加温，直接用风机送出压缩气体。
|  | 12 | 11 温控模式：设备对气体按照预设温度加温，设备具有高精度传感器和温控算法，保证加温的精准度。
|  | 13 | 12 风机最大转速≥8000转/分钟。
|  | 14 | 13 风量调节档位≥4档
|  | 15 | 14 出气压力≥2500Pa
|  | 16 | 15 最大风量≥80m³/h
|  | 17 | ▲16 配套移动小车，方便主机转运移动。
|  | 18 | 17 配备空气过滤器，滤过颗粒直径0.2μm。
|  | 19 | 21 主机具备熔断器，保护使用安全。
|  | 20 | 22 符合I类BF型电器安全要求、环境要求。
|  | 21 | 二、配置（单台配置）
|  | 22 | ▲主机1台
|  | 23 | 风管固定夹1台
|  | 24 | ▲移动小车1台
|  | 25 | 三、其它：
|  | 26 | ▲维保年限≥3年
|  | 27 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 28 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准

## Sheet2
1 产品为充热空气加温方式，需具备气流量大、加热快、噪音低、温控精准等特点。
2 液晶显示屏能够显示热空气实时温度、显示当前设定的温度、显示当前是热风输出还是自然风输出、显示当前风量等级等工作状态信息 。
3 主机面板具有一键式温度设置，包含自然风键、温度快捷键、温度调节及风量调节键。
4 温度调节范围33-43℃、0.5℃步进。
5 控温精度±0.5℃
6 具备多种声、光、图文报警提示：高温危险报警、温度失调高、温度失调低、加热器故障报警、风机故障报警、 传感器故障报警。
7 高温危险报警：温度持续1分钟≥48℃，主机报警、自动停止工作。
8 温度失调报警：当导气管出气温度连续3分钟高于或低于设置温度1℃以上，发出失调高或失调低两种报警。
9 设备工作模式两档可选：自然风模式、温控模式。
10 自然风模式下设备不对气体进行加温，直接用风机送出压缩气体。
11 温控模式：设备对气体按照预设温度加温，设备具有高精度传感器和温控算法，保证加温的精准度。
12 风机最大转速≥8000转/分钟。
13 风量调节档位≥4档
14 出气压力≥2500Pa
15 最大风量≥80m³/h
16 配套移动小车，方便主机转运移动。
17 配备空气过滤器，滤过颗粒直径0.2μm。
21 主机具备熔断器，保护使用安全。
22 符合I类BF型电器安全要求、环境要求。