## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
心电分析仪 | 1台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | ECG输入：12通道同步采集
|  | 3 | 输入阻抗：≥50MΩ@10Hz，抗除颤电击保护功能
|  | 4 | 频率响应：0.04-150Hz(-3db)
|  | 5 | 共模抑制比：≥125dB
|  | 6 | 采样率≥512000/秒/通道；
|  | 7 | 抗极化电压≥600mV
|  | 8 | 采集模式：常规采集及预先采集
|  | 9 | 抗干扰滤波：具有交流滤波、肌电滤波、漂移滤波功能
|  | 10 | 独立起搏通道，起搏检测频率≥75000/秒/通道，支持心房，心室及双腔起搏器检测和起搏钉标识
|  | 11 | 起搏检测范围：脉宽：0.2ms-2.1ms，振幅：2mV-700mV
|  | 12 | 心率测量范围：30-200BPM
|  | 13 | 全触摸屏设计，显示器：≥8.9英寸电容触摸显示屏；
|  | 14 | 显示分辨率：892x558；
|  | 15 | 支持外接网络打印机；
|  | 16 | 具有辅助分析和诊断性能，符合YY-0782-2010分析型心电图机专用要求，支持自动测量与自动解释功能
|  | 17 | 支持FDA或CFDA认证的自动测量诊断软件，并提供技术说明白皮书
|  | 18 | 支持0岁到3岁新生儿分析、3岁到16岁儿童分析；支持男性、女性特异性分析
|  | 19 | 支持信号质量检测：可连续自动检测信号质量，并有红黄绿信号指示灯显示
|  | 20 | QTC计算：提供Bazett、Framingham、Fridericia3种QTC计算公式
|  | 21 | 支持内置无线模块，支持2.4GHz/5.1GHz/5.8GHz无线频率范围，并提供国家无线电管理委员会SRRC认证证书
|  | 22 | 电源：交直流两用，内置可充电可更换锂离子电池，充足后可记录300份心电图或3小时监测
|  | 23 | 支持USB外部拓展内存
|  | 24 | 文件导出格式 XML, PDF
|  | 25 | 支持文件导出方式 USB
|  | 26 | 键盘 医用级防水触摸式键盘
|  | 27 | 支持交直流两用
|  | 28 | 交流110-220V，50/60Hz
|  | 29 | 内置可充电可更换锂离子电池
|  | 30 | 尺寸 320x270x95mm
|  | 31 | 重量 ≤3.5公斤
|  | 32 | 二、配置清单（单台配置）
|  | 33 | 主机1台
|  | 34 | 中国标配电源1套
|  | 35 | 中文语言包1套
|  | 36 | 内置无线通讯模块1套
|  | 37 | 12SL解释和说明1套
|  | 38 | 连接网络打印机功能1套
|  | 39 | IEC标识导联线套装(含肢体夹、吸球)1套
|  | 40 | XML导出1套
|  | 41 | 三、其它：
|  | 42 | ▲维保年限≥3年
|  | 43 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 44 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准