CRRT参数需求

一、主机需求

1.1、 全中文操作界面

1.2 、≥7个泵（含一个肝素泵/钙泵）

1.3 、≥5个独立高精度电子秤（颜色标识），至少分别监控血泵，血泵前泵，置换液泵，透析液泵，废液泵和自动废液系统泵。

1.4、≥4个夹管阀，至少2个用于治疗中前后稀释置换液的转换，使一个配套可以用于所有治疗模式。2个自动废液系统夹管阀用于切换两个废液泵，无间断泵出废液。

1.5、一体化整机和预连接管路

1.6、具备防静电装置；防除颤CF型应用部分。

1.7、具备条形码阅读器。

二、操作屏幕

2.1、≥15英寸彩色液晶触摸屏。可显示关键治疗数据（包括但不限于处方，流量，压力，抗凝等）

2.2、具备快速自动预充程序。上机自动检测配套部件安装是否到位

2.3、治疗历史屏实时显示包括但不限于总滤过量，置换液量，透析液量，血泵前液量和治疗时间。

2.4、主界面连续显示所有治疗参数，包括以图形显示的压力值如滤器压力降和TMP（跨膜压）。

三、治疗模式

3.1、可选择的CRRT治疗方式（包括但不限于）：

3.1.1、连续静脉静脉血液滤过（CVVH）

3.1.2、连续静脉静脉血液透析（CVVHD）

3.1.3、连续静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）

3.1.4、缓慢持续超滤（SCUF）

3.2、开放系统可联合不同的滤器扩展新的治疗,包括但不限于血液灌流 （HP）、血浆置换（TPE）、吸附、ECMO等

3.3、在不更换、不手动分离配套管路下实行：

3.3.1、前稀释CVVH/CVVHDF

3.3.2、后稀释CVVH/CVVHDF

3.3.3、前加后稀释CVVH/CVVHDF

3.4、抗凝选择：无抗凝、肝素、枸橼酸/钙、奈莫斯他

四、流速范围

4.1、置换液速度：≥0-8000ml/h

4.2、血液流速：≥10-450ml/min

4.3、透析液速度：≥0-8000ml/h

4.4、废液速度： ≥0-10000ml/h

4.5、血泵前泵（PBP）：≥0,10-4000 ml/h

4.5、患者脱水：≥0,10-2000 ml/h

五、压力监测范围

5.1.、输入压：≥-250- +450 mmHg

5.2、回输压：≥-50- +350 mmHg

5.3、滤器前压：≥-50- +450 mmHg

5.4、废液压：≥-350- +400 mmHg

六、液体控制

6.1、液体平衡秤：≥5个电子秤

6.1.1、至少分别监测透析液、置换液、血泵前输液的使用和排出的废液量，以及自动废液系统的废液量。

6.1.2、称重范围：≥0-11kg；

6.2、直接静脉血液加温，避免产生气泡

七、报警及安全系统

7.1、具备≥4个独立检测压力传感器。

7.2、具备智能调节废液泵转速，脱水量自动补偿功能

7.3、可升级自动废液系统。

7.4、具备自动回血功能，可预设回血量，回血速度；可临时中断循环程序，以适合危重病人

7.5、具备智能报警系统，配备报警解除的图文提示，提供自清除压力报警供参考。

7.6、具备漏血探测器

7.7、具备空气探测器

7.8、具备底座漏液探测器

7.9、配备后备电源：电池充满电可维持治疗30分钟以上；断电模式下：血泵，置换液泵，透析液泵，废液泵，血泵前泵，肝素泵均运转；

7.10、具备手持扫描枪：可扫描患者手腕ID条形码及管路等

八、耗材及管路安装

8.1、具备一体化耗材

8.2、可满足从小儿到成人不同年龄段的治疗模式；

8.3、处方保存功能，可一键调出已存处方，缩短上机时间

8.4、无需增加其它设备/配件就可以使用枸橼酸或者肝素抗凝

九、血液加温仪

9.1、血液加温仪直接加热静脉血液，治疗中断期间加热不中断

9.2、血液加温仪与主机系统联动控制。设定目标温度后，可依据参数变化自动调整回血温度

9.3、精确控制回血温度35-38℃

十、计算机网络接口

10.1、具备RS232 接口，可实现远程故障处理及网络数据传输；

10.2、具备存储卡用于数据存储，主机可在它的存储器中记录使用数据

10.3、软件操作系统可升级