外科工作站系统技术参数

(一)技术要求

1、设备具有单双极电切电凝模式、大血管闭合功能、双极智能边凝边切功能以及盐水下双极等离子等功能。

2、主机采用模块化设计，器械能自动识别，即插即用。

3、具备软硬件升级功能。

4、具有彩色液晶显示屏，中文界面，集中显示当前使用器械的参数。

5、具有功率峰值补偿功能，对初始切割和切割过程提供额外功率支持。

6、整机采用微处理器技术，具有自动切割控制功能，可根据组织需要自动调节输出功率。切割效果不受电极大小、切割速度及组织类型的影响。

7、具有程序存储功能，可存储临床经验操作程序。

8、具备双极电切模式：具有≥8档的效果调节。

9、双极电凝模式：具有包括但不限于双极柔和电凝、双极强力电凝、带自动停止的双极柔和电凝；采用低电压设计，防止器械与组织粘连，有自动启动和自动停止功能。

10、单极电切具有≥3种模式，包括但不限于自动切割、高能切割、无血切割等功能。

11、单极电凝具有≥4种模式，包括但不限于柔和电凝、强力电凝、喷射电凝、快速电凝等模式。

12、具备大血管闭合模式：可安全闭合7mm及以下血管。具有即插即用，器械自动识别功能，自动调节功率输出，并具有自动停止功能。

13、具备盐水下双极等离子模式：兼容各大品牌电切镜，具有≥8档效果调节。

14、电切最大输出功率：≥300W，电凝最大输出功率：≥200W。

15、工作频率输出：≥300-350KHZ。

16、双极电切电凝剪器械(含开放及腔镜器械)

16.1器械可高温灭菌，重复使用。

16.2腔镜器械由独立部件组成，如有损坏可独立更换每个配件。

16.3能够完成腔镜下组织的边凝边分离功能，采用电弧进行分离非机械离断。

17、大血管闭合钳(含开放及腔镜器械)

17.1可以安全闭合7mm及以下血管。

17.2开放用大血管闭合钳根据长度和弯度的不同可提供至少8种型号供选择。

17.3腔镜用大血管闭合钳可提供包括开窗型、马里兰型等多种形状钳口选择，钳口包括光滑和带防滑纹两种，可提供360°旋转手柄供选择。

17.4器械自动识别，即插即用，并具有自动停止功能。

17.5器械可高温灭菌，重复使用。

18、氩气刀模式有≥3种模式：包括但不限于强力氩气模式、脉冲氩气模式、精细氩气模式等。能够对组织进行可控制电凝深度的电凝。

19、氩气起弧距离1cm,电凝深度1-5mm可调。

20、氩气流速：≥0.1L—9L/分

21、氩气电极根据术式可分为腔镜氩气电极和开放氩气电极。

22、器械具有即插即用，自动识别功能，氩气控制系统的显示面板会自动选择与所接器械相适应的切、凝设置模式。

23、整主机具备中性电极安全系统，实时错误报警记忆功能，能够对病人 动态监测，自动显示错误代码及解决办法并自动存储信息备用。

(二)配置要求

1.高频电外科工作站设备主机   1台

2.氩等离子主机 1台

3.多功能双脚踏 1个

4.负极板连线2个

5.单极连线2个

6.氩气电极连线2个

7.腔镜大血管闭合器械4把

8.开放大血管闭合器械4把

9.双极切凝器械4把

10.氩气电极5个

11.一次性负极板 100片

12.氩气气瓶 1个

13.专用台车 1个