血液分离系统参数需求

1、双针/单针式，可持续式梯度密度离心分离系统。

2、运作模式：全自动。具备全自动血液分离界面管理系统。

3、操作界面：全彩触摸屏，实时显示数据，可自由更改程序参数。

4、离心机最大转速：≥3000rpm。

5、全血流速可调：采集程序最大流速≥125ml/min，置换程序最大流速≥142ml/min。最低流速≤5ml/min，以满足儿童采集需要。

6、五泵系统：包含采血泵，回输泵，抗凝剂泵，血浆泵，置换/采集泵。

7、独立可调抗凝剂泵。系统具备自动抗凝剂控制和计算功能。

7.1、（抗凝剂/全血）比例可调范围：最小≤1:5，最大≥1:30。

7.2、抗凝剂灌注率可调范围：≥0.2~2.5 ml/kg/min 。

8、管路及安装：

8.1、卡匣式一体化管路。

8.2、设备自动装载并预充管路。

8.3、系统屏幕可实时显示图像和文字教程指引用户安装/卸载管路。

9、设备使用期限≥8年。

10、数据管理：机器可与电脑连接，可以将详细采集数据存入电脑。设备可保存≥100条采集记录且关机后再开机采集数据仍可调出。

11、设备安全性：

11.1、带有颜色标识的卡匣式管路。

11.2、程序报错时系统屏幕可实时提供故障排除方案。

11.3、在采集过程中屏幕可实时显示高清摄像头拍摄到的图像。

11.4、独有的Dlog文件记录程序过程。

11.5、采集前系统自动进行全面检测（包括管路与程序）。

11.6、具备个体差异化的抗凝剂管理，设备根据各人不同的全血容量，自动调整泵的速度。

11.7、支持最低体重2KG，最小全血容量300ml的患者接受治疗。

11.8、具备采集/回输压力感应器、具备空气感应器，以防形成空气栓塞、具备离心仓漏液探测器、机器自带红细胞污染监控。

11.9、视听双模式报警。

12、单个核细胞采集程序：

12.1、全自动细胞采集模式，也可根据需求切换为半自动模式。

12.4、具备血小板回输功能。

12.5、采干过程中可设置分离的血浆的走向，可收集到血浆袋，也可收集到MNC细胞袋。

12.6、低RBC探测器敏感度。

13、治疗性血浆置换（TPE）程序：

13.1、血浆移除效率（PRE）≥87%。

13.2、机器自动监测液体平衡，无需人工计算。液体平衡可设置范围最小≤75%，最大≥200%。

13.3、根据置换液类型自动调整抗凝剂用量。

13.4、低离体血量。

13.5、具备血小板回输功能，血小板损失率低≤1%。

13.6、设置有单针转换按键，可以实现程序全程单针或者中途由双针转单针运行。

14、红细胞置换（RBCX）程序：

14.1、可设定去除后目标红细胞压积。

14.2、自动计算红细胞去除量。

15、具备4个万向轮，可床旁操作。

16、具备红细胞探测功能：

16.1、在置换程序时能探测血浆管内的红细胞。

16.2、在进行采集程序时可以探测采集管内的红细胞。

17、具备离心机防护措施：

17.1、机器内置防护罩，防止操作人员与运转中的离心机直接接触。

17.2、离心机具有锁紧措施，防止离心机运转时防护罩被非法打开。

17.3、当防护罩未起作用时，设备无法进入离心机运转程序。

配置清单：

血液成分分离机            1台

分离盘                    1个

一次性使用血细胞分离器    1套

电源线                    1根

操作手册                  1套