## Sheet1
低温冷冻治疗系统 产品参数调研清单
技术参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 预期用途：用于实体肿瘤患者进行冷冻消融治疗
| 2 | 设备噪音：工作时的噪声≤65db(A)，不包括3S以内的非持续和非周期性噪声 |  | 工作时的噪声≤ db(A)
| 3 | 支持两个触控显示屏操控，主屏幕尺寸应≥18 寸并支持 360︒自由旋转。 |  | 支持 个触控显示屏操控，主屏幕尺寸应≥ 寸并支持 360︒自由旋转。
| 4 | 冷冻消融针通道数量≥12个，所有通道均可实现试刀、固定、冷冻、复温、停止功能 |  | 冷冻消融针通道数量≥ 个
| 5 | ▲冷冻媒介:使用液氮/氮气/二氧化碳
| 6 | ▲冷冻工作压力: 500~1500psi
| 7 | ▲复温媒介或方式:使用氮气/电加热/二氧化碳
| 8 | ▲复温工作压力: 500~1500psi
| 9 | 冷冻消融针整体长度≥2米，应整体成型，针头、手柄、输送管、接头相互之间均不可拆卸 |  | 冷冻消融针整体长度≥ 米
| 10 | 冷冻消融针直径≤1.5mm，手柄至少包含弯型（90°）和直型（180°）两种形状 |  | 冷冻消融针直径≤ mm
| 11 | 冷冻消融针至少包含5~30mm区间内的六种不同长度的有效冷冻区
| 12 | 冷冻消融针至少包含125mm以下和250mm以上的针杆长度
| 13 | 冷冻消融针至少包含圆头和尖头两种针尖形状
| 14 | 冷冻消融针针头最低温度≤-170℃
| 15 | 针头温度降温速度：60 秒内可降至-100℃以下 |  | 降温速度： 秒
| 16 | 复温温度：消融针最高复温温度不低于60℃ |  | 不低于 ℃
| 17 | 温度监测：针尖靶向区内部自带测温电偶，实时监测肿瘤中心温度
配置清单（如有） | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
1
2
3
4
5
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注