## Sheet1
生物安全柜（单人）参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 外部尺寸：≥1300 毫米 (宽) X 800 毫米 (深) X 1568 毫米 (高)
| 2 | 内部尺寸：≥1200 毫米 (宽) X 630 毫米 (深) X 780 毫米 (高)
| 3 | 设备配置手动可调高度支架，提供760毫米至965毫米高度的支撑高度，调节步进为55毫米；或者可提供带脚轮750毫米的固定高度支架。
| 4 | 前窗为10°倾角，减少镜面效应，并确保用户在工作期间的姿势舒适。
| 5 | 前窗工作高度为254毫米及10英寸
| 6 | 设备外壳为19号粉末涂层的冷轧钢
| 7 | 内部两侧包括后背板为304不锈钢一体成型
| 8 | 内部工作台面为一块一体耐用无腐蚀的304不锈钢，厚度为1.5毫米
| 9 | 柜子采用双面和后壁，带有负压隔层，以提供更大的保护。
| 10 | 设备两侧壁各提供3个服务阀孔。
| 11 | 设备采用金属材质的压力舱，便于更换滤膜时拆卸。
| 12 | 设备采用LED照明。
| 13 | 前窗玻璃采用7.5毫米厚的多层安全玻璃制成，具有符合DIN 标准EN 356的UVC防护。
| 14 | 设备应具有特别的设置，当前窗玻璃到达工作高度时，操作者会被给出一个触感的确认。
| 15 | 安全柜含有一个外排和一个下降风的HEPA过滤器，符合EN1822标准H14级别。HEPA 过滤器在最大穿透粒径 (MPPS) 下的整体过滤效率应为 99.995%，且局部穿透不大于 0.025%。
| 16 | 安全柜配有双无碳刷直流风机，可实时监控和控制排风速度。
| 17 | 安全柜具有待机模式，当安全柜不使用时，样品也可以在无菌的工作环境中保存
| 18 | 安全柜有两个压力感应器来检测排气和下降风的压力变化。
| 19 | 当流入/排气发生20%的变化是，将发出声音和视觉报警。
| 20 | 安全柜具有彩色触摸屏图形用户界面（ GUI ），并且必须实时显示风速和流入风速，以确保用户知道安全柜是否在安全操作条件下工作。
| 21 | 安全柜显示性能标准，以确保用户在安全条件下工作。
| 22 | 安全柜为其性能提供 颜色编码 指示器，以确保用户知道何时需要更换HEPA过滤器，紫外线或安排日常服务。
| 23 | 工作盘下方的排水盘应采用不锈钢制成，并带有斜边。 它应该有光滑的表面以便于清洁。 不应有支撑工作托盘重量的水平金属条。
| 24 | 设备配置254nm紫外灯。消毒可编程，时间从0至23小时可调，步进为15分钟。
| 25 | 前窗可以降低至关闭位置之外，从而在窗口的上边缘形成间隙。操作人员可以在安全柜保护状态下，从上部进入清洁玻璃窗上部内表面。
| 26 | 安全柜的能耗为200W（工作时）和70W（待机模式时）
| 31 | 售后服务维保年限≥3年（费用包含在报价中）
| 32 | 维保期过后配件只收成本费
| 33 | 维保期过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 34 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
35
36
37
38
39
40
41
42
43
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 44 | 详细项目 | 产品参数 | 备注