## 参数调研清单
彩色多普勒超声诊断仪参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 主机系统性能概括：
| 1.1 | 显示屏≥23英寸，分辨率≥1920×1080，可实现上下左右前后任意方位调节，可前后折叠。
| 1.2 | 液晶触摸屏≥12英寸。
| 1.3 | 触摸屏支持数字TGC功能
| 1.4 | 操作面板支持高度调节、前后左右位置调整及旋转操作。
| 1.5 | 二维灰阶成像单元。
| 1.6 | 彩色多普勒成像单元。
| 1.7 | 频谱多普勒显示和分析单元。
| 1.8 | 能量多普勒成像单元。
| 1.9 | 组织多普勒成像单元。
| 1.1 | M型成像单元。
| 1.11 | 组织谐波成像。
| 1.12 | 空间复合成像技术。
| 1.13 | 斑点噪声抑制技术。
| 1.14 | 具备组织声束矫正技术。
| 1.15 | 具备高清放大功能。
| 1.16 | 支持原始数据储存。
| 1.17 | 具备耦合剂加热装置，温度可调。
| 2 | 先进成像技术：
| 2.1 | 穿刺针增强显示功能。
| 2.2 | 血管内中膜自动测量技术。
| 2.3 | 灰阶血流成像技术或高清血流成像技术或增强低流速血流显示相关技术。
| 2.4 | 宽景成像技术。
| 2.5 | 智能多普勒技术。
| 3 | 高级成像技术：
| 3.1 | 造影成像技术
| 3.1.1 | 支持B型图与造影图像实时同屏双幅显示。
| 3.1.2 | 配备独立造影计时器。
| 3.1.3 | 具备TIC时间强度分析软件，可在双幅对照（B型+造影）的图像上进行TIC时间强度曲线分析。
| 3.1.4 | 造影采集时间一次性存储≥6分钟。
| 3.2 | 应变式弹性成像
| 3.2.1 | 具备弹性量化分析或弹性定量分析技术。
| 3.3 | 剪切波弹性成像
| 3.4 | 实时二维剪切波弹性成像技术
| 3.5 | 超微细血流成像技术。
| 3.6 | 立体血流成像技术。
| 3.7 | 实时4维成像技术
| 3.8 | 支持与移动终端互联
| 3.9 | 具备血流定量分析技术
| 3.1 | ▲具备图像融合技术，可将超声、CT\MRI\PET等图像与实时超声图像融合，可提供实时定位导航及引导功能、穿刺针虚拟追踪导航功能
| 3.11 | ▲支持CT和MR图像与超声自动融合
| 3.12 | 具备远程会诊功能，可在远程获取超声设备的桌面视频流等
| 4 | 测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）：
| 4.1 | 一般测量：距离、面积、周长等。
| 4.2 | 妇产科测量，具有产科自动测量技术，系统能根据图像识别技术自动测量胎儿的双顶径、股骨长、头围、腹围等重要的胎儿生长发育指标，并且自动测量计算数值。
| 4.3 | 多普勒血流测量与分析。
| 4.4 | 外周血管测量与分析。
| 4.5 | 泌尿科测量与分析。
| 4.6 | 多普勒频谱自动包络。
| 5 | 图像存储与(电影)回放重现单元。
| 6 | 输入/输出信号：HDMI、USB等。
| 7 | 连通性：医学数字图像和通信DICOM3.0版接口部件。
| 8 | 图像管理与记录装置：
| 8.1 | 超声图像存档与病案管理系统。
| 8.2 | 固态硬盘容量≥1TB。
| 8.3 | 具备一体化剪帖板功能。
| 8.4 | 支持以往图像与当前图像同屏对比显示
| 9 | 技术参数要求：
| 9.1 | 系统通用功能：
| 9.1.1 | 监视器≥23英寸显示屏，全方位关节臂旋转。
| 9.1.2 | 激活探头接口≥4个（不包括笔式探头接口），可通用互换，所有接口均为无针触点式接口。
| 9.1.3 | 具有独立触摸操作屏。
| 9.1.4 | 操作控制台支持高度调节和左右位置移动。
| 9.2 | 探头规格：
| 9.2.1 | 无针触点式宽频变频探头，二维、谐波、彩色、多普勒频率独立可调。
| 9.2.2 | 穿刺导向：配备探头可配穿刺导向装置。
| 9.2.3 | 配备探头规格≥7种，至少包含：
| 9.2.4 | 凸阵探头:频率 ≥1.5-6.0 MHz
| 9.2.5 | 面阵探头:频率 ≥3.0-15.0MHZ
| 9.2.6 | 高频探头:频率 ≥6.0-20.0MHz
| 9.2.7 | 线阵探头:频率 ≥3.0-11.0MHZ
| 9.2.8 | 微凸腔内探头≥2把:频率 ≥4.0-10.0 MHZ
| 9.2.9 | ▲穿刺探头：频率≥1.5-6.0MHz
| 9.3 | 二维灰阶模式：
| 9.3.1 | 回放重现：灰阶图像回放≥3000幅，回放时间≥100秒。
| 9.3.2 | 预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳检查条件，减少操作时的调节。
| 9.3.3 | 增益调节：B/M可独立调节，STC分段≥8。
| 9.3.4 | 成像速率：凸阵探头，≥18cm深度，全视野，最高线密度下，二维帧频≥40。
| 9.3.5 | 扫描深度≥40cm。
| 9.4 | 频谱多普勒：
| 9.4.1 | 方式：PW，CW，HPRF。
| 9.4.2 | 多普勒发射频率可视可调。
| 9.4.3 | PWD血流速度：≥10m/s；CWD血流速度：≥21m/s。
| 9.4.4 | 最低测量速度：≤0.3mm/s（非噪声信号）。
| 9.4.5 | PW取样容积范围：至少包括0.05cm～2cm。
| 9.4.6 | 电影回放：≥60秒。
| 9.4.7 | 零位移动：≥9级.
| 9.5 | 彩色多普勒
| 9.5.1 | 显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示等。
| 9.5.2 | 彩色多普勒能量图(PDI)，彩色方向性能量图（DPDI）
| 9.5.3 | 具有双同步/三同步显示。
| 9.5.4 | 显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：≥-20° - +20°
| 9.6 | 超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注