## Sheet1
周围神经检测仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 输入通道：双通道；
| 2 | 两输入端对患者地短路）；
| 3 | 差模输入阻抗：≥1100MΩ；
| 4 | 输入信号范围：峰峰值：≤10mV；
| 5 | 共模抑制比：≥115 dB；
| 6 | 输出脉冲宽度:（50～1000）µs，允差：±10%；
| 7 | 输出脉冲幅度:（0～100）mA，步进：0.1mA 允差：±10%；
| 8 | 机内校准信号为50µV，频率200Hz的方波，幅度允差：±5%。
| 9 | 最大输出电压：≤350V；
| 10 | 刺激频率： 0.1Hz～50Hz，允差：±5%；
| 11 | 电压灵敏度：0.05uV/div-20mV/div分档控制。
| 12 | 患者信息录入模块：对患者信息进行录入并保存；
| 13 | 具备接口连接打印机，以打印、波形文件、数据文件、报告打印等。
| 14 | 主机软件内具备自动校准功能。
| 15 | 测量结果显示传导速度百分比（提供第三方医疗器械检测机构针对设备注册时出具的检测报告）。
| 16 | 检测项目包含运动传导速度、感觉传导速度、皮肤交感反应、H反射。
| 17 | 可升级同品牌超声多普勒血流检测仪软件。
| 18 | 网络安全接口：与计算机的通信接口采用usb通用串行总线协议；
| 19 | 配置刺激电极，确保采集最佳检测波形和最准确数据。
| 20 | 其它
| 21 | 维保年限≥3年
| 22 | 配件维保过后只收成本费
| 23 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 24 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 25 | 主机 1台
| 26 | 鞍状电极 1个
| 27 | 鳄鱼夹电极 3个
| 28 | 延长线 2根
| 29 | 一次性心电电极 100片
| 30 | 配套工作站 1套
| 31 | 台车 1个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 32 | 详细项目 | 产品参数 | 备注