## Sheet1
多功能酶标仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 检测类型：6-384孔微孔板, ≥64孔超微量检测板 ,比色皿
| 2 | 应用范围：光吸收、荧光强度、化学发光
| 3 | 光吸收：
| 4 | 波长范围：200nm-1000nm，1nm可调
| 5 | 带宽：<=5nm
| 6 | 波长准确度：<±2.0 nm
| 7 | 波长重复性：±0.2nm
| 8 | 光度量范围：0-4.0 OD
| 9 | 分光检测分辨率：0.001OD
| 10 | 测定准确度/线性度：<±0.006 OD ±1.0%, 0–3.0 OD
| 11 | 测定精确度：<±0.003 OD ±1.0%, 0–3.0 OD
| 12 | 杂散光：<= 0.05% at 230 nm
| 13 | 非温度依赖型光程校正：可以将实测的光密度值校正为1cm光径下的吸光度值，使对微孔板的测读达到分光光度计的精度，校正结果不随温度变化而变化
| 14 | 荧光强度：
| 15 | 荧光检测支持：微孔板顶部检测
| 16 | 波长范围：250nm-850nm
| 17 | 带宽(EX, EM)：依据滤光片
| 18 | 灵敏度：≤1pM 荧光素
| 19 | 动态范围：6个数量级
| 20 | 化学发光：
| 21 | 化学发光检测支持：微孔板顶部检测
| 22 | 波长范围：250nm—850nm
| 23 | 灵敏度（辉光）：2pM ATP
| 24 | 动态范围：7个数量级
| 25 | 孔间干扰：<0.1%，白色96板；<0.3%，白色384孔板
| 26 | 检测时间：30秒，96孔板；90秒，384孔板
| 27 | 温度控制：室温+4℃---45℃
| 28 | 温度均一性：± 1°C@37℃
| 29 | 温度准确度：±2℃@37℃
| 30 | 震荡方式：线性、圆周和双圆周
| 31 | 光源：双高能氙闪灯
| 32 | 检测器：硅光二极管与-5℃制冷型Auto-PMT
| 33 | 检测模式：终点法、动力学法、单孔多点扫描和光谱扫描
| 34 | 具有近场芯片感应通讯和身份识别功能（NFC），内置感应芯片。
| 35 | 数据分析软件：
| 36 | 可自动进行数据的运算及存储
| 37 | 可完成图表曲线制作，并可完成坐标轴的自由定义和转换，≥21种曲线拟合方式
| 38 | 完成自编公式和程序的存储及运行
| 39 | 仪器的各种功能均可通过计算机控制完成
| 40 | 数据导入支持：Excel或XML格式的外部数据导入功能，支持模板分组导入功能、支持多种模式（ABS\FI）检测导入到同一程序；
| 41 | 其它
| 42 | 维保年限≥3年
| 43 | 配件维保过后只收成本费
| 44 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
配置需求 | 45 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 46 | 主机1套：含光吸收、荧光、化学发光模块
| 47 | 专业分析和控制软件1套
| 48 | 电源线 1根
| 49 | USB数据线 1根
50
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 51 | 详细项目 | 产品参数 | 备注