## Sheet1
超声经颅多普勒血流分析仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 频谱分辨率：128点、256点、512点、1024点、2048点；
| 3 | 取样容积：1-20 mm连续可调；
| 4 | 探测深度范围:最小工作距离≤5mm，最大工作距离≥150mm；
| 5 | 流速测量范围：1.6MHz探头在50mm深度时最大流速测量可达到760cm/s；
| 6 | 增益范围：1～60dB可调；
| 7 | 滤波频率：支持0、50Hz、100Hz、150Hz、200Hz、300Hz、400Hz、500Hz、600Hz、700Hz、800Hz共11个档位；
| 8 | 主机内置≧15.6英寸全电容触摸屏显示器；
| 9 | 电池：主机内置大容量电池，断电检查时间≧4小时。
| 10 | 可选配彩超探头。
| 11 | 二、软件功能
| 12 | 检测参数：Vs、Vm、Vd、PI、RI、S/D、HR、a、频宽指数（SBI）、狭窄指数（STI）、短暂高强度信号（HITS）、热指数（TI）；
| 13 | 同时工作通道数：支持单通道、双通道；
| 14 | 常规检测模式下， 单个探头能够支持同步显示的多普勒频谱图≥9个，同时多深度间隔可设置，各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；
| 15 | 双通12深：双通道每通道可同时显示 6个深度图谱；各频谱既可单独调节深度又可联动调节深度；
| 16 | 多深度动态M波功能：可视取样容积宽度、深度，全深度内血流的流向、强度、深度信息同时显示；
| 17 | 异常血流提醒功能：颜色提醒、闪烁提醒、语音播报提醒；
| 18 | 具备辅助规范化检测动脉功能，图像化显示至少41支血管的多维度参考依据（解剖位置、深度范围、探头角度等）；
| 19 | 具备侧支循环辅助引导模式，实时辅助引导的侧支循环通路25条以上，图像化、文字化引导流程、路径，提高评估效率及准确性；
| 20 | 教学培训：软件内置专家教学视频，内容涵盖常规检测及脑循环监测；
| 21 | 自动优化：深度、标尺、增益、基线、降噪一键无线遥控控制，快速获得理想频谱；
| 22 | 颈脑血管手术脑循环监测模块：
| 23 | 术前评估脑动脉侧支循环/窃血及脑血流灌注/代偿情况
| 24 | 高灌注、栓子脱落
| 25 | 脑血流动力学监测模块：
| 26 | 血流速度增快百分率(PCi)、血流自动调节指数(ARI)
| 27 | 脑循环微栓子监测模块
| 28 | 栓子和伪迹自动识别：
| 29 | 模监测微栓子高强度轨迹功能
| 30 | 智能发泡结果分级
| 31 | 智能语音识别发泡试验
| 32 | 支持自定义检测血管参数，自定义检测流程；
| 33 | 配备无线遥控器：可远距离无线操控，不受线缆束缚，具有自定义按键功能；
| 34 | 离线数据分析功能：可在检查结束后再对数据进行计算、测量、出报告；
| 35 | 报告单功能：多种模板选择、模板自定义、支持BMP、JPG、PNG、PDF等多种报告格式、血管批量导入报告单、词条可编辑导入或导出、快速出报告单（从检查页面直接出报告单）、从病案界面直接出报告单；
| 36 | 数据管理：数据导入及导出、数据检索、数据分类统计等；
| 37 | 参数双向自动计算，并支持手动测量保存数据；
| 38 | 支持DICOM3.0网络接口，可连接医院网络，PACS系统；
| 39 | 探头保护功能：探头自动休眠功能
| 40 | 三、配置：
| 41 | 主机(含经颅软件) 1台
| 42 | 1.6M多普勒超声探头 1把
| 43 | 2M探头多普勒超声探头 1把
| 44 | 4M探头多普勒超声探头 1把
| 45 | 2M监护左多普勒超声探头 1把
| 46 | 2M监护右多普勒超声探头 1把
| 47 | 监护头架 1套
| 48 | 遥控器 1个
| 49 | 配套打印机 1台
| 50 | 配套台车 1台
| 51 | 四、其它：
| 52 | 维保年限≥3年
| 53 | 配件维保过后只收成本费
| 54 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 55 |  | 产品参数 | 备注
56
57