## Sheet1
掌式超声显像仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、技术参数
| 2 | 系统开机时间：≤10秒；
| 3 | 触摸显示屏，屏幕尺寸≥10英寸
| 4 | 超声设备软件与超声设备之间的数据交换：a）wi-Fi：支持802.11 a/b/g协议, b）USB 2.0数据传输协议；
| 5 | 内置WIFI检测功能，检测使用场所2、4G/5G 信道拥挤度，自动或手动选择最佳信道，保障图像无延迟。
| 6 | 整机重量≤180g，主机符合人体工学设计，握柄宽度≤4cm；
| 7 | 主机内含操作按键，快速实现冻结/解冻、图像模式切换、参数调节等；
| 8 | 支持图像模式：B、2B、M、C、P、PW；
| 9 | 主界面一级菜单调节参数： B模式下： 焦点 深度 、增益，C模式下：彩色取样框角度偏转。
| 10 | 组织特征成像：常规、肌肉、脂肪、液性；
| 11 | 声功率可调，实时显示MI/TI(TIB，TIS)；
| 12 | 兼容各种操作系统：Android(安卓)、Windows(微软)、IOS(苹果)；
| 13 | 具有中英文语言操作界面；
| 14 | 可以全屏图像，方便查看图像。
| 15 | 探头可更换，具有线阵、凸阵、微凸和腔内等可选配探头，可选配探头数量≥6种；
| 16 | 探头具有热拔插更换功能:在开机状态下,冻结后直接更换探头，并快速自动识别相应探头，进入相应检查类型；
| 17 | 支持检查类型：腹部、肾脏、妇科、产科、颈动脉、血管、心脏等；
| 18 | 主机内置锂电池组，连续工作时间≥4小时；
| 19 | 穿刺引导线数量：≥2条
| 20 | 二、配置：
| 21 | 主机 1台
| 22 | 心腹联合探头1个（频率2-5MHZ）
| 23 | 腔内凸阵探头1个（频率5-8 MHZ）
| 24 | 浅表探头1个（频率6-11MHZ）
| 25 | 主机充电器（含转换线） 1个
| 26 | 手提便携铝合金箱 1个
| 27 | 配套平板显示器 1个
| 28 | 三、其它：
| 29 | 维保年限≥3年
| 30 | 配件维保过后只收成本费
| 31 | 维保年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 32 |  | 产品参数 | 备注
33
34