## 营养代谢车参数调研清单
营养代谢车产品参数调研清单
序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 具体响应参数(针对有具体数值的参数才需要填写本项) | 备注(若不符合或有其他建议请在此栏填写设备相应功能)
1、产品功能 | 1.1使用间接测热法进行能量代谢REE的测定，为临床营养供给提供指导。 |  | /
| 1.2主要应用于：重症患者；创伤，感染和烧伤等应激状态的患者；及临床需要营养治疗的患者，运动员及肥胖者等人员的营养评估。 |  | /
2、技术参数 | 2.1测量原理：间接测热原理。 |  | /
| ▲2.2传感器：采用感热式质量流量传感器和非电化学氧气传感器，无需每次更换、消毒。 |  | /
| 2.3数据更新速率：每口气。 |  | /
| 2.4测试方式：开放式头罩测量。 |  | /
| 2.5 测量参数：每分钟摄氧量（VO2，mL/min）、每分钟产生二氧化碳量（VCO2，mL/min）、呼吸商（RQ）、非蛋白呼吸商（NPRQ）、静息能量消耗量（REE）、三大主要营养物质（糖类、脂类和蛋白质）的消耗量和消耗比例、呼吸频率RR。 |  | /
| 2.6系统功能：根据测试者呼出气体浓度，自动调节抽气速率，系统在测量过程中会显示所有通气和气体交换参数，以确保气体信号和呼气流量信号在时间相位上自动对齐。 |  | /
| 2.7数据解析：静息代谢速率评价、每日能量消耗、三大营养物质消耗比例、营养膳食建议。 |  | /
| ▲2.8具有RMR快速测量功能，根据稳定状态自动结束测量。 |  | /
| 2.9采用开放式头罩测量技术，测试时间更短，减少过度通气的倾向，可以更准确、更快速地收集数据，头罩无需一用一换，只需一用一擦拭消毒，方便操作，为受试者制定合理的营养方案。 |  | /
| ▲2.10测试过程稳定程度分析：具有自动识别稳定状态的功能，无需人工识别，大大缩短测量时间和提高测量的精确度、稳定性。 |  | /
| ▲2.11操作流程：一键标定，无需手动进行流量标定。 |  | /
| 2.12 测试时间：≤15分钟即可完成测试。 |  | 2.12 测试时间： 分钟即可完成测试。
| 2.13检测报告：双份报告单；测试者完成测试后出实时能量代谢检测结果分析报告单，同时提供营养评估与支持建议报告单。 |  | /
3、核心元件技术要求 | 3.1 氧气传感器 |  | /
| 3.1.1 类型：氧化锆传感器 |  | /
| 3.1.2 氧气浓度测量精度：±0.03% |  | 3.1.2 氧气浓度测量精度： %
| 3.1.3 氧气浓度测量量程：19-21Vol% |  | 3.1.3 氧气浓度测量量程： - Vol%
| 3.1.4 分辨率：0.01% |  | 3.1.4 分辨率： %
| 3.2 流量传感器 |  | /
| 3.2.1类型：感热式质量流量传感器 |  | /
| 3.2.2流速范围：20LPM~100LPM |  | 3.2.2流速范围： LPM~ LPM
| 3.2.3流量测量精度：±3% |  | 3.2.3流量测量精度： %
| 3.3 二氧化碳传感器 |  | /
| 3.3.1 类型：红外二氧化碳传感器 |  | /
| 3.3.2二氧化碳浓度测量精度：±0.03% |  | 3.3.2二氧化碳浓度测量精度： %
| 3.3.3 二氧化碳浓度测量量程：0-10Vol% |  | 3.3.3 二氧化碳浓度测量量程： - Vol%
| 3.3.4 分辨率：0.01% |  | 3.3.4 分辨率： %
4、配置要求 | 4.1显示屏： ≥8.4英寸薄膜液晶触摸显示屏 |  | 4.1显示屏： 英寸薄膜液晶触摸显示屏
| 4.2 数据储存：≥10000条测量记录，可用USB导出报告。 |  | 4.2 数据储存： 条测量记录，可用USB导出报告。
| 4.3 主机：触摸屏主机，通过触摸输入测试者信息，并进行测试操作和数据收集，自动保存生成测试数据。 |  | /
| 4.4 兼容打印机：激光/喷墨打印机。 |  | /
| 4.5 适配器：输入电源 AC 100-240V，50/60Hz；功率200VA。 |  | 4.5 适配器：输入电源AC - V， Hz；功率 。
5、选配功能 | 5.1可增配UPS移动电源； |  | /
| 5.2个性化的营养建议：根据代谢参数及不同病种、病程给出的三大营养物质摄入建议（模型来源于各临床指南和专家共识，由医生自行编辑维护）； |  | /
| 5.3个性化营养处方：提供膳食营养库，由医生自行开具营养处方； |  | /
| 5.4可升级肺功能测试模块直连设备测量； |  | /
6、配置清单 | 主机1台 |  | 主机 台
| 台车1台 |  | 台车 台
| 呼吸热量代谢测试仪专用头罩1个 |  | 呼吸热量代谢测试仪专用头罩 个
| 头罩主机连接管1根 |  | 头罩主机连接管 根
| 减压阀2个 |  | 减压阀 个
| 过滤器5个 |  | 过滤器 个
| 品字电源线1根 |  | 品字电源线 根
| 使用说明书1份 |  | 使用说明书 份
| 合格证1张 |  | 合格证 张
| 质量保证卡1张 |  | 质量保证卡 张
| 装箱单1份 |  | 装箱单 份
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 详细项目 | 产品参数 |  | 备注

## 移动签字板参数调研清单
移动签字板产品参数调研清单
序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 具体响应参数(针对有具体数值的参数才需要填写本项) | 备注(若不符合或有其他建议请在此栏填写设备相应功能)
1、项目整体要求 | 符合电子病历6级、互联网互通5乙，互联网诊疗监管规定等相关要求。 |  | /
2、硬件参数 | CPU:核心数量≥8核，主频≥2Ghz， 屏幕：10.36寸，系统：Android11，存储≥8GB RAM+256GB ROM，前后双摄像头（前5MP后13MP摄像头）；分辨率≥1200*2000触摸显示屏，支持4G全网通、无线网卡支持WIFI5以上；电池容量：10000毫安，5V2A充电器及数据线、保护袋、电容笔；支持指纹采集（256*360标准）、录音录像、安装软件等功能。 |  | CPU:核心数量 核，主频 Ghz， 屏幕： 寸，系统：Android11，存储 GB RAM+ GB ROM，前后双摄像头（前5MP后13MP摄像头）；分辨率 触摸显示屏，支持4G全网通、无线网卡支持WIFI5以上；电池容量： 毫安，5V2A充电器及数据线、保护袋、电容笔；支持指纹采集（ 标准）、录音录像、安装软件等功能。
3、接口参数 | 平板能适配医院电子签名系统APP，能获取HIS、互联网医院、手麻系统、区域协同平台等院内各系统待签名的电子病历、知情同意书等电子文件；可以浏览文书内容，支持文件内容放大缩小；支持通过签名终端的指纹模块，采集病人的指纹印模，能够把指纹附加到待签名文件中；支持谈话过程录音、录像功能，录音、录像文件与文件一同签名存档，增强签名证据链。 |  | /
4.技术培训 | 免费提供人员的培训，包括但不限于操作培训、面对面培训、保养培训和维修培训，并提供对部分用户简单故障排除方法培训。同时提供书面承诺和培训方案，并对相关技术问题进行充分交流，使用户能熟练使用现有系统；免费培训操作人员至熟悉为止。 |  | /
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 详细项目 | 产品参数 |  | 备注

## 商务要求
商务要求
名称 | 商务条款要求 | 供应商是否符合参数要求（是/否） | 具体响应(针对有具体数值的条款才需要填写本项) | (若不满足商务要求的，请在此栏填写相应建议)
合同签订期 | 自中标通知书发出之日起25日内。
提交货物期限或者货物时间 | 自签订合同之日起90日历日内交货，并安装调试完毕且通过验收。
提交货物地点 | 广西南宁市广西医科大学第一附属医院（采购人指定地点）
验收标准、规范 | 1、中标人需承担项目验收时发生的一切费用。 2、验收工作由采购人组织，包括但不限于以下形式：中标人维修、保养完毕后，向采购人提供维修、保养报告单，采购人派人进行验收，并在维修工单上签字确认；其他技术服务的验收按照本投标文件、中标人的全保修方案、厂家标准及相应的质量标准要求执行。 3、验收不通过的，根据采购人意见进行整改，直到验收通过为止，期间产生相关费用由中标人承担。 4、验收标准 1）项目投标文件及中标人投标文件中的“技术需求偏离表”，逐条验收。 2）项目投标文件及中标人投标文件中的“商务条款偏离表”，逐条验收。 3）中标人投标文件中其他技术、服务、商务性的说明、承诺事项，逐条验收。 4）国家相关法律、法规、标准和规范等。 5）执行《关于印发广西壮族自治区政府采购项目履约验收管理办法的通知》（桂财采〔2015〕22号），采用文中《广西壮族自治区政府采购项目合同验收书》格式文本等规范。
售后服务要求 | 1、投标人为响应本项目采购需求而提供的货物：按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，所有货物保修期和升级从最终验收合格之日起计算不少于三年（含三年），需求一览表中若另有专项要求的，从其规定。 2、响应时间：维保期内，设备发生故障时接到通知后30分钟内响应，6小时内到达现场维修，48小时内解决问题；维保期满后，按照维保期内售后服务内容及标准继续提供维保服务，直至采购人确认更换维保单位或设备报废。不能因维保期满而出现缓修、拒修等情况，维修所产生费用由中标人和采购人另行结算。维保金额每年不得超过合同额的10%，维保成本超过该数额的一概由中标人自行承担，项目维保维护期满后可签订维护和售后服务合同，具体事项以实际谈判为准。 3、售后服务技术人员要求：专职人员。 4、备品备件要求：国内应设有备品备件仓库；维保期内，设备发生故障时接到通知后48小时未解决问题，须提供备用机以避免影响采购人正常使用。 5、售后服务技术人员要求：专职人员 6、培训：中标人对其提供产品或服务的使用和操作应尽培训义务。中标人应提供对采购人的基本培训，使采购人使用人员熟练掌握所培训内容，熟练掌握全部功能，培训的相关费用包括在竞标报价中，采购人不再另行支付。
报价要求 | 报价应为采购人指定地点的现场交货价，包括： 1）货物的价格：包括货款、杂配件、安装调试费、验收费、施工水电费等完成本项过程所需的全部费用； 2）货物的标准附件、备品备件、专用工具的价格； 3）运输、装卸、保管、调试、培训、技术支持、售后服务费； 4）招标代理服务费、保险费和各项税金。 对于本文件中明确列明必须报价的货物或服务，投标人应分别报价。对于本文件中未列明，而投标人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付中标人没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在投标总报价中。
付款方式 | 第一期：全部货物到达指定地点、安装调试并验收合格后，乙方开具全额增值税发票给甲方，甲方支付至总合同金额的95%。 第二期：乙方履行相关配套服务满（服务期以合同约定为准），且经甲方验收配套服务符合合同约定，并办理相关确认手续后10个工作日内，甲方支付至总合同金额的100%。 付款前供应商必须提供真实、有效、合法的正式发票，如提供假发票的，供应商除须向采购人重开合法发票外，还须按发票票面金额一倍的赔偿违约金给采购人，与此相关的行政处罚、刑事责任亦由供应商承担
其他说明 | 一、进口产品说明 本项目服务所涉及的货物不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与竞标，如有进口产品参与竞标的作无效响应处理。 二、投标人所提供的仪器、设备、资料等主要货物均必须符合国家相关行业强制性标准。