## Sheet1
MR双筒高压注射器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 注射剂量：针筒A：1-65ml，针筒B:1-115ml
| 3 | 流速：0.1-10毫升/秒，0.1毫升/秒可调。
| 4 | 扫描、注射延迟范围：1-300s。延时时相：1-900s。
| 5 | KVO保持静脉开放：集成式KVO（静脉开放）功能，KVO可自动开关
| 6 | 具备双筒双流功能
| 7 | 具备防渗漏报警功能，配备高精度的压力检测，提供实时压力曲线
| 8 | 具备无磁超声电机
| 9 | 具备持续供电功能：无需更换电池，供电系统持续稳定，即插即用。
| 10 | 具备注射方案及历史记录保存功能：注射方案可以预设方案≥100个，历史注射记录存储功能≥500条
| 11 | 二、配置（单台配置）
| 12 | 注射操作装置 1 台
| 13 | 控制显示装置 1 台
| 14 | 电源通信装置 1 台
| 15 | 扫描室控制装置 1 台
| 16 | 核磁信号滤波器 1 台
| 17 | 支撑装置 1 台
| 18 | 控制箱总线 1 根
| 19 | 电源箱总线 1 根
| 20 | 控制显示装置线缆总线 1 根
| 21 | 光纤 1 根
| 22 | 等电位接地线 1 根
| 23 | 手动开关 1 个
| 24 | 三、其它：
| 25 | ▲维保年限≥3年
| 26 | ▲配件维保过后只收成本费
| 27 | 服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 28 |  | 产品参数 | 备注
29
30