## 参数调研清单
二合一高端培养箱（连接推车）参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
实现培养箱和保暖台的综合性能，并在二者之间进行简便转换，无需移动患儿就能满足临床上不同的治疗需求。
▲顶盖具备电动升降功能。
升降顶盖时，不会有显示屏或者加热器阻挡，实现安全升降。
▲设备两侧都具有一触式脚踏顶盖上升开关，一触脚踏开关即可实现顶盖电动升起。
整个床体具备电动升降功能。
具有培养箱工作模式和保暖台工作模式，可相互转换；
具有转换错误报警功能；
彩色LCD液晶显示屏；
▲床体顺时针、逆时针均可实现360°旋转。
燕尾型立柱导轨；
床下可放置X光射线拍片盒；
婴儿床倾斜角度无级可调功能；
具有数据储存曲线显示功能；
水箱可单独取出
彩色液晶显示屏位于箱体上方，在箱体两侧都能操作。
箱温控制范围: ≥25℃～39℃ ,皮肤温度控制范围: ≥34℃～38℃,设有大于37℃功能。
箱温和肤温显示温度范围: ≥5～60℃
保暖台至少具有预热、手控、肤温三种控制方式
保暖台具有APGAR评分计时功能：运行至50″～1′、4′50″～5′、9′50″～10′时发出声光提示
皮肤温度传感器精度: ≤±0.2℃
婴儿床倾斜角度: 无级可调
婴儿舱内噪声: ≤50dB（A）（稳定温度状态下）
湿度显示范围: ≥0%RH～99%RH
▲湿度控制范围: ≥0%RH～95%RH
湿度控制精度: ±5%RH内
湿度显示精度: ±5%RH
具有氧浓度控制功能:氧浓度显示范围: ≥0%～99%O2，氧浓度设定范围: ≥20%～60%O2，控制精度: ±4%O2 体积浓度内
▲内置电子秤，显示范围≥100-8000g
具有包括但不限于断电、风机、传感器、偏差、箱蓬、超温、水箱放置错误、缺水、设置、检查和系统等故障报警功能。
配有连接推车，且内置UPS电源，为连接设备和外置设备提供续航，可和培养箱快速连接锁定，用于短途院内转运护理的需要。
推车具有联动设计的踏板和锁定结构，以及另配单独锁，双重锁定，可以和培养箱快速连接锁定或者分离。
推车平台配有T组合复苏器，新生儿专用监护仪，氧气瓶。
推车在培养箱前后都可稳定连接锁定。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 主机 | 1
| 2 | T组合主机 | 1
| 3 | T组合管路 | 1
| 4 | 连接推车 | 1
| 5 | 监护仪 | 1
| 6 | 氧气瓶 | 2
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议