## 参数调研清单
多腔清洗消毒机维护保养服务参数调研清单
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能)
| 1 | 维保设备：STERIS Reliance Vision Multi-Chamber Washer Disinfector(VMC) 全自动多腔清洗机1台，序列号3609819030。
| 2 | ▲报修响应时间小于1小时，应急维修4小时内到达现场，提供24 小时×365 天在线支持；
| 3 | ▲定期保养：每年提供4次预防性保养，保养计划需要根据厂家的说明指导书制定并提供详尽方案，完成后提供报告单及保养记录；
| 4 | 中标方在维保开始阶段提供全年的服务计划书，包含但不限于服务方案，巡检计划，备件库存计划，维修质量保证，培训计划及应急措施；
| 5 | 更换的备件要求：
| 5.1 | 备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准；
| 5.2 | 备件的采购渠道必须符合国家相关法律、法规，并需提供出厂合格证明等资料；
| 5.3 | 如更换的备件不是原厂生产，必须是原厂认证合格的零配件,满足设备运行要求，不会给设备带来危害；
| 5.4 | 备件应是性能良好，全新未拆封。
| 6 | 项目需要≥4名维修工程师且需经过相同型号设备厂家培训，并取得培训证书，同时保证≥1名人员驻地在南宁，需提供人员培训合格证明材料复印件；
| 7 | 提供全自动清洗机维修需要的专业工具；
| 8 | 合同期内，如设备有最新的软件或硬件升级版更新，需提供产品软件或硬件免费升级服务；
| 9 | ▲设备开机率全年95%以上（以365天计算），如有不足需要通过延长报修期补足，补足的天数在合同期满后顺延执行；
| 10 | 需要时可提供专业的临床技术支持和临床应用代表的设备应用相关的培训；
| 11 | 远程维修服务：采购人可通过电话，网络等方式得到中标方的技术支持；
| 12 | ▲维保范围：设备整机全保含清洗层架、清洗推车等附件；
| 13 | 需在采购人处设置配件库，配件库的库存量不低于一次预防性保养配件消耗量的60%;
| 14 | 提供区域内专用的常规零配件储备服务，非常规配件3天内到达现场完成维修；
| 15 | ▲对设备提供全保服务，服务包含所有工时费、差旅费及配件；
| 16 | 根据采购人需求提供1年2次设备现场关于设备操作、质控等培训；
| 17 | ▲维保年限：3年。
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议