## 参数调研清单
ASP牌过氧化氢等离子灭菌器三年维保服务需求响应表
功能性参数 | 序号 | 详细项目 | 服务是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供服务的相应内容)
| 1 | ▲设备品牌：ASP；型号（序列号）：STERRAD 100S（0101205142)；服务期限3年，全保服务（包含不限次人工费和所需更换的所有备件费用）
| 2 | 安全检查：按照厂家设备本身标准及当地规定执行： (1)制定检查计划； (2)机械安全检查； (3)电气安全检查； (4)记录检查结果。
| 3 | 预防性保养：按照保养计划每年提供不少于2次专业保养（6个月进行1次小保养，12个月进行1次大保养）： (1)记录并安排保养时间； (2)按照厂家标准进行调校； (3)确认各项技术指标及性能； (4)记录设备状况； (5)提供每次保养后的保养报告。
| 4 | 小保养和大保养的具体内容： (1)小保养内容 ①更换备件：吸油布、真空泵油、真空油油瓶、油雾过滤器替换滤芯、油雾过滤器替换滤芯密封圈；②全套电气测试：交直流电源输出测试、数模转换测试、加热器电阻值及电压测试、温度测试、等离子测试、漏气率测试、真空表校零检测、注射系统测试、空气压缩机输出测试打印机测试；③清洁设备：蒸发盘、灭菌舱及舱门、空气过滤网、储水罐及集水瓶。 (2)大保养内容 小保养内容再做一遍的基础上，还需更换接触转换器接头、排气过滤器、高效空气过滤器、搁架固定扣等。
| 5 | 故障诊断密码：供应商承诺能合法获得使用在有效期内的原厂高级故障诊断密码，并提供相关证明文件。
| 6 | 维保服务人员： （1）提供的服务工程师≥2名，并且具保修设备原厂认证和认证有效期内的医疗设备服务资质证，必须中文列明维修的机型或系列。需提供资质证复印件，需原厂盖章。 （2）工程师能熟练阅读和分析仪器记录的工作日志。
| 7 | 上门服务要求： （1）可提供24小时*365天资深工程师电话技术支持，现场服务响应时间≤24小时(包括所有节假日)。 （2）提供无限次上门维修服务，配件只换不修且不受数量限制。维修人员的工时费、差旅费包含在总报价中，采购人不再额外支付费用。
| 8 | 维保服务记录：每次上门服务都需记录，填写维修保养工作工单并交使用部门负责人和设备科区域维修负责人签字确认留存，并配合设备科区域维修负责人将维修保养记录导入资产管理云管家平台。
| 9 | 更换的备件要求： （1）备件为原厂生产，相应参数符合国家质量检测标准； （2）备件的采购渠道必须符合国家相关法律、法规，并需提供出厂合格证明等资料； （3）如更换的备件不是原厂生产，必须是原厂认证合格的零配件，满足设备运行要求，不会给设备带来危害； （4）备件应是性能良好，全新未拆封； （5）在南宁或国内有备件库，具备在48小时内提供备品备件的能力，最长不超过7个工作日； （6）因故障而需更换的备件不受数量限制，且采购人不再额外支付费用。
| 10 | ▲设备开机率 ：保证所维保设备全年（自然日）的开机率≥95%，停机每超1天（不足1天的，按1天计算）则合同期限将相应延长3天，维保顺延所产生的费用由投标人自行承担，采购人不再另行支付。
| 11 | 设备软件更新：服务期内，若软件有新版本，在新软件发布后三个月内免费提供软件升级。
| 12 | 全套设备电气校准测试≥2次。
补充参数 （根据服务本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 服务参数 | 备注
针对本服务采购需求内容的优化建议