## Sheet1
血管造影高压造影剂注射系统参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.设备用途：适用于双C臂DSA设备配套，在成人、儿童及婴幼儿患者血管造影检查中，精准控制造影剂注射，支持心血管、神经、外周血管等介入诊疗。
| 3 | 2.注射器头：
| 4 | 2.1规格：单筒（或双筒可选）。
| 5 | 2.2显示项目：实时显示造影剂注射液量、流速、压力限值、针筒中剩余液量。
| 6 | 2.3针筒保温套：支持37摄氏度恒温，保障造影剂温度接近人体体温，减少对患者血管刺激。
| 7 | 2.4吸药速度：1-10ml/s，增量为1ml/s，满足快速吸药需求。
| 8 | 2.5安全保护：配备注射头位置传感器，感应吸药、排气及注射操作的正确位置，防止误操作。
| 9 | 2.6推杆自动回缩：卸下针筒后推杆自动回缩，提升操作安全性与便捷性。
| 10 | 2.7针筒装卸：针筒采用前置插入高压保护套筒，前置挡板式固定，实现便捷、快速装卸。
| 11 | 2.8自动吸药：具备自动吸药功能，减少人工操作误差。
| 12 | 3.显示控制装置：
| 13 | 3.1显示屏：彩色LCD显示屏，支持加装双屏（分别供手术医生和技师使用），屏幕尺寸≥10英寸，显示清晰、操作便捷。
| 14 | 3.2控制面板：触摸屏控制，支持中文操作界面，界面简洁易懂，便于医护人员快速上手。
| 15 | 3.3中文操作界面：显示器控制装置支持中文显示，包括菜单、参数设置、故障提示等，满足科室医护人员操作习惯。
| 16 | 4.主要技术参数：
| 17 | 4.1注射速度：0.1-45.0ml/s（单次和分阶段），增量为0.1ml/s；0.1-59.9ml/m（单次ml/m），增量为0.1ml/m，覆盖不同部位血管造影的流速需求。
| 18 | 4.2注射剂量：1ml-150ml，满足成人、儿童不同体重患者的剂量需求。
| 19 | 4.3上升/下降时间：0-9.9s，0.1s递增，可根据诊疗需求调整造影剂注射的启停速度。
| 20 | 4.4压力范围：100-1200psi，增量为1psi，具备压力过载保护功能，防止压力过高损伤患者血管。
| 21 | 4.5注射/X线延时：0.0-99.9s，增量为0.1s，可精准同步注射与DSA影像曝光，确保影像显影清晰。
| 22 | 4.6储存方案：可存储至少40个注射方案，涵盖不同疾病、不同部位的造影剂注射参数，便于快速调用。
| 23 | 4.7存储注射历史记录数：至少存储最近50次注射记录，包括注射时间、剂量、流速、压力等参数，便于术后追溯与诊疗分析。
| 24 | 4.8操作互锁功能：具备操作互锁功能，防止多人员同时操作导致的参数混乱。
| 25 | 4.9造影成像系统接口：可与双C臂DSA设备连接，实现注射和X射线曝光的联机同步，提升诊疗效率与影像质量。
| 26 | 4.10设备具备功能升级：支持设备功能升级，后续有新功能（如智能压力调节、远程维护）时，可通过软件或硬件升级满足临床需求。
| 27 | 5.注射针筒：配套150ml一次性空针筒，针筒材质符合医用标准，无菌、无热原，与注射器头兼容。
| 28 | 6.安装方式：
| 29 | ▲6.1支持一体落地式双屏；
| 30 | 6.2可选分体床旁式、分体落地式、分体悬吊式，便于根据机房空间灵活安装。
| 31 | 二、配置清单/要求
| 32 | 1.高压注射器主机（含注射器头、显示控制装置）1台；
| 33 | 2.150ml一次性空针筒；
| 34 | 3.针筒保温套1个；
| 35 | 4.压力连接管2条；
| 36 | 三、其它：
| 37 | 维保年限≥3年
| 38 | 配件维保过后只收成本费
| 39 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 40 |  | 产品参数 | 备注
41
42