## Sheet1
超声诊断仪参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求，★代表重要参数） | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、主机成像系统
| 3 | 1）显示器：≥15寸，显示器角度可调范围≥25°
| 4 | 2）主机可支持同时激活探头接口数最大≥2个，相互通用
| 5 | 3）探头配置：高频探头1把，腹部探头1把
| 6 | 4）二维灰阶成像部件
| 7 | 5）频谱多谱勒显示及分析系统
| 8 | 6）彩色多谱勒超声波诊断部件
| 9 | 7）多谱勒能量图
| 10 | 8）组织多普勒图（包括速度图、能量图、M型等）
| 11 | 9）回声信号离线分析及处理，支持动态范围、频谱基线、图像效果等调节，对于存储数据的再测量和分析
| 12 | 10）空间复合成像技术
| 13 | 11）二维和彩色多谱勒双幅实时显示模式
| 14 | 12）智能实时宽景成像，支持线阵探头、相控阵及凸阵探头，具备成像速度提示、多种伪彩显示
| 15 | 13）具有组织特征成像能够独立选择肌肉、常规、脂肪、液性成像模式
| 16 | 14）超声图像显示区域一键放大全屏显示
| 17 | 15）整机重量≤9kg （不含电池）
| 18 | 16）系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。
| 19 | 2、二维灰阶成像单元
| 20 | 1）数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，
| 21 | 2）发射声束聚焦：发射≥8段
| 22 | 3）最大显示深度:≥36cm
| 23 | 4）TGC: ≥8段
| 24 | 5）动态范围: ≥200，可视可调
| 25 | 3、彩色多普勒
| 26 | 1）多普勒频率≥2段可视可独立调节
| 27 | 2）B/Color双幅实时显示
| 28 | 3） 彩色多普勒血流速度定点测量技术
| 29 | 4、频谱多普勒
| 30 | 1）包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式
| 31 | 2）取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm
| 32 | 3）支持二维和频谱多普勒同时偏转
| 33 | 5、测量和分析
| 34 | 1）常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）
| 35 | 2）外周血管专用测量及分析
| 36 | 3）妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式
| 37 | 4）心脏功能专用测量及分析
| 38 | 5）多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）
| 39 | 6）可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。
| 40 | 6、图像传输与存储单元
| 41 | 1）图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描
| 42 | 2）输出: 复合视频, S---视频，VGA
| 43 | 3）支持数据无线传输
| 44 | 4） 4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备
| 45 | 5）1TB内置硬盘
| 46 | 二、配置
| 47 | 主机 1台
| 48 | 凸阵探头（2-5MHz ） 1个
| 49 | 线阵探头（ 6-13MHz ）1个
| 50 | 电池 1个
| 51 | 三、其它：
| 52 | ▲维保年限≥3年
| 53 | ▲配件维保过后只收成本费
| 54 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 55 |  | 产品参数 | 备注
56
57
58

## Sheet2
2
15）整机重量≤9kg （不含电池）
16）系统集成设计，便携性强，主机不需要额外适配器，可直接接市电使用。
2、二维灰阶成像单元
1）数字化全程动态聚焦，数字化可变孔径及动态变迹，
2）发射声束聚焦：发射≥8段
3）※ 最大显示深度:≥36cm
4）TGC: ≥8段
5）动态范围: ≥200，可视可调
3、彩色多普勒
1）多普勒频率≥2段可视可独立调节
2）B/Color双幅实时显示
3）※ 彩色多普勒血流速度定点测量技术
4、频谱多普勒
1）包括：脉冲多普勒（PW），高脉冲重复频率（HPRF）,连续多普勒（CW）模式
2）取样宽度及位置范围：0.5mm~20mm
3）※ 支持二维和频谱多普勒同时偏转
5、测量和分析
1）常规测量（距离测量、椭圆及描迹测量面积周长、体积测量）
2）外周血管专用测量及分析
3）妇科/产科专用测量及分析，含双胎测量、胎儿生理评分、中国人群产科公式
4）心脏功能专用测量及分析
5）多普勒测量及分析，（自动及手动包络测量，自动计算测量参数）
6）※可实现实时状态下以及冻结后，对于多普勒频谱的自动描记、自动计算测量参数。
6、图像传输与存储单元
1）图像存储与(电影)回放重现单元：支持同步存储(支持单帧图像文件包含： DCM、TIFF单帧，电影文件包括：CIN、AVI、DCM)，即存储或导出图像数据的同时可以完成实时扫描
2）输出: 复合视频, S---视频，VGA
3）支持数据无线传输
4） 4个USB2.0接口，支持一键操作，图像直接储存硬盘或移动储存设备
5）1TB内置硬盘