## 参数调研清单
神经重症多模态监测系统参数调研清单
参数需求 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写所提供产品相应功能) | 指标性参数（根据所投产品指标填写，可自行调整）
| 1 | 功能需求：重症多模态一体化平台整合脑血流监测、脑氧监测、血压监测等多种监测技术并进行二次分析，为脑疝、脑水肿、脑充血、癫痫发作、代谢衰竭、神经炎症等各类神经急危重症疾病的重症患者的诊疗提供全面、实时的信息以及患者的个体化评估方案。
| 2 | 脑血流部分
| 2.1 | 硬件要求
| 2.1.1 | ▲便携一体式主机、Windows系统平台，支持触摸屏操作，支持两个千兆网卡、WIFI、蓝牙等功能；
| 2.1.2 | ▲支持1MHz、1.6MHz、2MHz、4MHz、8MHz、16MHz频率段探头，至少具备四个及以上有效探头接口；
| 2.1.3 | ▲支持1.6MHz监护探头，搭配监护头架使用，提升监测场景下颞窗不良患者检出率；
| 2.1.4 | 1.6MHz探头工作距离范围不少于150mm，4MHz探头工作距离范围不少于85mm，8MHz探头工作距离范围不少于35mm；
| 2.1.5 | ▲具备20键以上“三防”小键盘，无需电池，USB直连主机，任何角度都能操控，具有自定义按键功能；
| 2.2 | 软件要求
| 2.2.1 | FFT点数设置:频谱分析点数可调，支持64、128、256、512、1024、2048；
| 2.2.2 | 速度量程：使用1.6MHz探头（无角度补偿）50mm深度时,单向最大速度量程能达到720cm/s以上,在68mm深度,采用10mm的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上；
| 2.2.3 | 检测参数：Peak（Vs）、Dias（Vd）、Mean（Vm）、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、STI、DFI（脑死亡血流指数）、Dmean指数、 lindegaard指数；
| 2.2.4 | ▲双通道模式：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；单通道检查支持同步显示≥10个深度的频谱图，双通道同步显示≥12个深度的频谱图，并可以选择任意深度频谱放大并保存；
| 2.2.5 | 标识功能：自动标识当前信号噪声处理状态；
| 2.2.6 | 高通滤波：支持0-2700Hz可调，支持自动滤波功能；
| 2.2.7 | ▲基线自适应调节：基线会根据血流速度的增加、减少，进行自适应调整；
| 2.2.8 | ▲标尺自适应调节：速度量程会根据血流速度的增加、减少，进行自动的切换和调整；
| 2.2.9 | ▲精准化包络功能：支持精准化包络，包络位置及相关测量数值只与频谱信号相关，不受背景噪声和增益大小影响；
| 2.2.10 | 探头自动休眠：支持探头自动休眠功能，可自定义设置探头休眠时长，在空闲时自动休眠，提高探头使用寿命；
| 2.2.11 | 动态M模功能：可无限时记录原始血流信息，动态回放超过100mm深度间隔的原始血流信息，回放过程中可调整至任意深度下的原始血流波形回放、测量、快照存储；
| 2.2.12 | 数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等，助力教学演示；
| 2.2.13 | 快照存储/编辑功能：
| 2.2.13.1 | 支持一键快照存储，快照频谱数据支持再次分析，
| 2.2.13.2 | 可手动测量，支持十字光标、水平线、水平箭头等多种测量方式，
| 2.2.13.3 | 快照频谱可以手动插入中/英文标识；
| 2.2.13.4 | 快照支持栓子分析功能，可调出栓子声谱图，支持栓子时间差测量，支持手动标记栓子；
| 2.2.13.5 | 支持在TCD监测过程中进行快照编辑功能；
| 2.2.14 | ▲一键报告功能：支持检查界面和病档管理界面两种方式一键生成报告，报告支持BMP/JPG/PNG/GIF/TIFF/XML/PDF/Word/PPT等格式；支持配置二维码报告功能；
| 2.2.15 | 专业微栓子检测：
| 2.2.15.1 | 提供实时和离线栓子检测功能，离线状态下可重新设置栓子阈值进行栓子重分析；
| 2.2.15.2 | 具有气栓、固栓、伪差自动识别功能，栓子识别率≥85%，准确率≥90%；
| 2.2.15.3 | 栓子类别自动计数功能，支持气栓、固栓、伪差自动计数，监测出栓子信号时系统自动保存快照图片，自动生成栓子事件标识；
| 2.2.15.4 | 支持微栓子频谱图、声谱图、M模上“斜形”运动轨迹、直方图等多种呈现方式，并可输出到报告；
| 2.2.15.5 | 支持微栓子视频、音频、图片导出功能，方便教学演示；
| 2.2.15.6 | 同一栓子声谱图自动比对功能：支持同一通道下，双深度的声谱图自动同窗口对比功能，排除同一栓子多次统计，提升栓子统计精准度；
| 2.2.16 | ▲具备发泡试验语音指导系统：
| 2.2.16.1 | 语音引导，规范化发泡试验每个节点，支持静息、诱发试验两种模式；
| 2.2.16.2 | 自动记录首栓、20/25S内栓子数量，出现栓子时自动计数、自动保存快照图片；
| 2.2.16.3 | 根据试验结果可自动分级，分级标准支持自定义；
| 2.2.17 | VCI指数功能：提示发泡试验中Valsalva动作有效性，规范Valsalva试验，提高检出率；
| 2.2.18 | 血管痉挛趋势图：同一患者多次检查结果自动生成血管痉挛趋势图，可动态评估患者血管痉挛发生、发展过程，提示干预、评估治疗效果等，同时血管痉挛趋势图可输出到报告；
| 2.2.19 | ▲长程监护系统：全程多参数记录曲线、9导模拟输入信号+10导脑血流参数趋势监护、事件标识、自动报警功能，监护曲线支持拖拽、缩放、范围测量等，支持输出到报告；
| 2.2.20 | ▲IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及血流速度Peak连续曲线显示与输出；
| 2.2.21 | 具备Sickle Cell 筛查模式，支持自定义Sickle Cell 筛查标准，可用于血镰病筛查；
| 2.2.22 | 数据导出功能：支持经典病例数据导出功能，导出数据在任意电脑上都可以进行回放操作、参数调节等；
| 2.2.23 | 具有网络连接端口：支持国际通用标准DICOM3.0网络接口，可连接医院网络进行快照图片和报告发送，支持PDF联机报告，支持结构化报告功能，发送包含患者信息、DOP图谱、指数表格等信息；
| 3 | 脑血氧部分
| 3.1 | ▲测量参数
| 3.1.1 | 脑血氧饱和度（rSO2）
| 3.1.2 | 总血红蛋白浓度指数（THI）
| 3.1.3 | 氧合血红蛋白浓度指数（CHbO2）
| 3.1.4 | 还原血红蛋白浓度指数（CHb）
| 3.1.5 | 氧合血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量（ΔCHbO2）
| 3.1.6 | 还原血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量（ΔCHb）
| 3.1.7 | 总血红蛋白浓度指数相对测量初始值的变化量（ΔTHI）
| 3.2 | ▲检测范围：rSO2：0% ～ 100%
| 3.3 | 仪器通道数不少于4个，且每个通道可同时监测7个参数。
| 3.4 | ▲监测曲线
| 3.4.1 | 具有脑血氧饱和度监测曲线
| 3.4.2 | 具有氧合血红蛋白浓度指数监测曲线
| 3.4.3 | 具有还原血红蛋白浓度指数监测曲线
| 3.4.4 | 三种监测曲线可同屏显示
| 3.5 | 探头
| 3.5.1 | 具有大、中、小三种规格的探测头传感器。
| 3.5.2 | ▲探测头（传感器）可重复使用。
| 3.6 | 其他功能
| 3.6.1 | 测量过程中可设置Mark点，Mark点可用文字描述。
| 3.6.2 | 用户可在测量状态或非测量状态下回顾本次测量过程中任意时间点的数据和趋势曲线。
| 3.6.3 | 脑氧饱和度丢失程度评估功能
| 3.6.4 | 具有历史回顾功能，且选择性导出所需的测量数据。
| 3.6.5 | 历史数据导出功能，数据格式包含Excel
| 3.6.6 | ▲探头脱落报警功能
| 3.6.7 | 探头错误报警功能
| 3.6.8 | 探头未连接报警功能
| 3.6.9 | 具有联网功能
| 3.6.10 | 支持连接本地打印机或网络打印机
| 3.7 | 主机要求
| 3.7.1 | 操作方式：触摸屏
| 3.7.2 | 液晶显示屏≥ 10英寸
| 3.7.3 | 探测光源：2种波长的LED
| 3.7.4 | 具备USB数据接口、RJ45接口
配置需求 | 序号 | 详细项目 | 配置数量 | 备注(可根据实际产品自行补充)
| 1 | 一体式经颅多普勒主机 | 1台
| 2 | ≥23英寸液晶显示器 | 1台
| 3 | 手持探头（1.6MHz） | 1个
| 4 | 手持探头（4.0MHz） | 1个
| 5 | 1.6MHz监护探头 | 2个
| 6 | 监护头架 | 1个
| 7 | “三防”硅胶小键盘 | 1个
| 8 | 脑血氧主机 | 1台
| 9 | 脑血氧探测头适配器 | 1个
| 10 | 脑血氧探测头 | 2个
| 11 | 结果输出设备 | 1台
| 12 | 专用一体台车 | 1台
| 13 | 重症多模态一体化监测系统软件 | 1套
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注
针对本项目采购需求内容的优化建议