## Sheet1
心电监护仪设备参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1：整机要求：
| 3 | 1.1、一体化便携监护仪，整机无风扇设计。
| 4 | 1.2、配置提手,方便移动。
| 5 | 1.3、≥10.1英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达1280*800像素或更高，≥8通道波形显示。
| 6 | 1.4、屏幕采用最新电容屏非电阻屏。
| 7 | 1.5、显示屏可支持亮度自动调节功能。
| 8 | 1.6、屏幕倾斜10~15度设计，符合人机工程学，便于临床团队观察和操作。
| 9 | 1.7、可支持遥控器无线远程操作监护仪。
| 10 | 1.8、内置锂电池，插槽式设计，无需螺丝刀工具支持快速拆卸和安装。
| 11 | 1.9、安全规格：ECG, TEMP, IBP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。
| 12 | 1.10、监护仪设计使用年限≥8年。
| 13 | 1.11、监护仪清洁维护支持的清洁剂≥40种，在厂家手册中清晰列举清洁剂的种类。
| 14 | 1.12、监护仪主机工作大气压环境范围：57.0~107.4kPa。
| 15 | 1.13、监护仪主机工作温度环境范围：0~40°C。
| 16 | 1.14、监护仪主机工作湿度环境范围；15~95%。
| 17 | 1.15、防水等级≥IPX2，提供机器标贴
| 18 | 1.16、整机抗跌落设计通过0.75米6面跌落测试。
| 19 | 2：监测参数：
| 20 | 2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏
| 21 | 2.2、心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。
| 22 | 2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证。
| 23 | 2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5 mm/s、25 mm/s和50 mm/s。
| 24 | 2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。
| 25 | 2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。
| 26 | 2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。
| 27 | 2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。
| 28 | 2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。
| 29 | 2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。
| 30 | 2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。
| 31 | 2.12、提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时血压统计结果，满足临床应用。
| 32 | 2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25~290mmHg，舒张压10~250mmHg，平均压15~260mmHg。
| 33 | 2.14、提供辅助静脉穿刺功能。
| 34 | 3：系统功能：
| 35 | 3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。
| 36 | 3.2、支持肾功能计算功能，提供界面截图。
| 37 | 3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。
| 38 | 3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾
| 39 | 3.5、≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值
| 40 | 3.6、≥1000组NIBP测量结果
| 41 | 3.7、≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾
| 42 | 3.8、支持48小时全息波形的存储与回顾功能
| 43 | 3.9、支持监护仪历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。
| 44 | 3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。
| 45 | 3.11、支持监护仪进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。
| 46 | 3.12、可升级配置临床评分系统，如MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。
| 47 | 3.13、提供心肌缺血评估工具，可以快速查看ST值的变化。
| 48 | 3.14、提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。
| 49 | 3.15、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能。
| 50 | 3.16、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。
| 51 | 3.17、提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘
| 52 | 4、配置（单台配置）
| 53 | 监护仪主机
| 54 | 心电配置（3/5导） 1套
| 55 | 一次性心电电极5片装 1套
| 56 | 血氧探头主电缆 1根
| 57 | 手指血氧探头 1个
| 58 | 无创压外接导气管 1个
| 59 | 成人袖套成品 1套
| 60 | 三芯电源线 1根
| 61 | 锂电池 1个
| 62 | 二、其它：
| 63 | ▲维保年限≥3年
| 64 | ▲配件维保过后只收成本费
| 65 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 66 |  | 产品参数 | 备注
67
68
69
70
71