## Sheet1
胰岛素泵设备参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1. 适用范围：适用于住院及门诊高血糖患者的血糖调节，24小时皮下进行生理脉冲微量注射胰岛素，适用于糖尿病患者（包含成人和儿童）；
| 3 | 2. 泵主屏幕实时显示当前活性胰岛素；
| 4 | 3. 屏幕亮度可调节，背景灯自动熄灭时间可调节；
| 5 | 4. 电池状态显示（电量从100%到0%）；
| 6 | 5. 储药器状态显示（剩余的胰岛素的量从100%到1%）；
| 7 | 6. 阻塞传感器：有，评估是否有输注阻塞或监测胰岛素剩余用量，平均在胰岛素输注停顿达到3单位时就会触发阻塞报警；
| 8 | 7. 防水设计≥IPX7；
| 9 | 8.系统要求：一体机，无需使用外配控制器，通过泵体键盘即可完成所有胰岛素泵系统操作
| 10 | 9. 输注管路尺寸：≥42种，便于不同类型患者不同输注部位选择使用
| 11 | 10. 输注软管：注册证、说明书或彩页标注≥两层，内外壁不同强度材质，防打折防管径变形，稳定输注量
| 12 | 11. 有阻塞、低电量、低药量、无输注、药输完等实时报警功能；
| 13 | 12. 有大剂量、基础率、日总量、剩余药量、输注管使用时长等提示功能；
| 14 | 13. 基础率最小步长0.025U/h；
| 15 | 14. 基础率范围0.025U/h-35 U/h；
| 16 | 15. 基础率时段：≥40段；
| 17 | 16. 系统可设置及同时显示基础率模式：≥8种
| 18 | 17. 临时基础率输注率模式：百分比模式（0 – 200%）；
| 19 | 18. 临时基础率设定时间范围：30分钟至24小时；
| 20 | 19. 临时基础率增加幅度：
| 21 | 对于（0 – 0.975）U/h，增量为0.025 U/h
| 22 | 对于（1 – 9.95）U/h，增量为0.05 U/h
| 23 | 对于10U/h（最大值基础率），增量为0.1U/h
| 24 | 20. 大剂量增量：0.025U；
| 25 | 21. 大剂量输注范围：0.025U-75.0U
| 26 | 22. 大剂量输注速率：标准模式（1.5U/min）、快速模式（15U/min）
| 27 | 23. 大剂量输注方式：包括但不限于常规大剂量、方波大剂量、双波大剂量；
| 28 | 24. 支持≥7种大剂量预设；
| 29 | 25. 一体机，无需控制器，并且只能通过泵体上的机械按键操作，保证输注安全性；
| 30 | 26. 电池：锂电池、或碱性电池、或可反复充电的镍氢电池；
| 31 | 27. 报警/提示：同时具有以下：声响，震动，声响加震动的报警提示功能
| 32 | 二、其它：
| 33 | ▲维保年限≥3年
| 34 | ▲配件维保过后只收成本费
| 35 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 36 |  | 产品参数 | 备注
37
38
39
40
41