## Sheet1
医用血液冷藏冰箱设备参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1.门体：采用立式双门设计，三层玻璃发泡门，内外层LOW-E玻璃，降低传热效率，提升门体表面的防凝露能力，自关门功能。
| 3 | 2.微电脑控制，箱内温度恒定控制在4±1℃范围内，控温精度0.1°C。
| 4 | 3.显示：高清液晶触摸大屏显示，观察方便数字显示箱内温度，可以查询工作状态，曲线显示，报警，事件记录和巡检记录等信息。
| 5 | 4.风冷设计，保证箱内任意角落的温度都维持在标定的温度范围内，同时增加测试孔设计，满足用户根据实际需要检测箱内温度。
| 6 | 5.多种故障报警：高低温报警、断电报警、开门报警、传感器故障报警、电池电量低报警。两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）。
| 7 | 6.多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行等。
| 8 | 7.冷凝水汇集后自动电加热蒸发，免除人工处理冷凝水的烦恼。
| 9 | 8. 具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能， 具有RS485网络接口，连接后可以将温度数据传输到用户监控软件端。
| 10 | 9. 配备四个脚轮，两个底脚；可移动、可通过底脚锁定。
| 11 | 10.压缩机：变频压缩机，环保制冷剂，高效节能，低噪音，使用寿命长。通电开机温差大时高转速运行，快速降温，稳定运行时低转速运行，均匀性更好。
| 12 | 11.冷凝风机：德国进口品牌EBM全电压风机，高效节能，低噪音，使用寿命长。
| 13 | 12. 噪声声压级≤41dB（A），有效容积≥1369L。
| 14 | 13.不锈钢内胆设计，防腐可靠。
| 15 | 14.门体机械锁和电磁锁双重保障，电磁锁可以实现NFC打卡开锁功能。
| 16 | 15.后备电池设计，满足断电后报警并继续显示箱内实时温度需求。
| 17 | 16.箱内7个高精度传感器，主控传感器为高精度PT100，环境温湿度传感器可显示环境温湿度。
| 18 | 17.防低温设计：防低温机械温控器，电控板故障时可直接控制压机开停，防止温低影响血液安全。
| 19 | 18.箱内设置LED照明灯，外部独立灯开关。
| 20 | 19.标配USB接口，可下载温度数据，报警记录等信息，可以存储箱内温度数据10年，实现产品整个生命周期的温度数据可追溯。配备温度监控模块。
| 21 | 20. 抽屉：注塑抽屉48个，轻便灵活，每个抽屉最多可放10袋400ml血袋。
| 22 | 21. 标配物联模块，云网互联，通过电脑端和手机端可随时随地查看冷藏箱信息，故障问题通过手机端一键报修。
| 23 | 22.具有医疗器械注册证。
| 24 | 24. 可实现血液管理智能管理（硬件：冷藏箱、 RFID功能模块；软件：智能血液管理软件）,通过血筐上方的天线板读取血袋上粘贴的超高频标签，识别已绑定的血袋信息，实现血液的出入库提醒、效期提醒、关门盘点等功能，免去人工盘点等诸多烦恼。
| 25 | 二、其它：
| 26 | ▲维保年限≥3年
| 27 | ▲配件维保过后只收成本费
| 28 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 29 |  | 产品参数 | 备注
30
31
32
33
34