## Sheet1
真空超声清洗消毒器参数及配置情况表
参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写设备相应功能)
| 1 | 一、主要技术规格及系统参数
| 2 | 1、适用范围：适用于医院手术室、消毒供应室对硬式内镜、软式管腔器械以及常规外科手术器械、诊疗器械、器具进行全自动预清洗、真空清洗、漂洗、消毒上油和干燥等；
| 3 | 2、清洗容积：≥110L
| 4 | 3、应具备全自动清洗、漂洗、消毒上油和干燥功能，采用可编程序控制器对整个过程进行全自动控制；
| 5 | 4、预清洗、清洗、漂洗、超声、上油、干燥等每个功能能够单独运行，能够一机多用，针对普通手术器械、外来器械、精密器械有专门的预清洗程序，可代替手工刷洗；
| 6 | 5、具备真空超声波清洗技术（可提供拥有相关技术的证明资料）；
| 7 | 6、具有多级变压脉冲或减压沸腾清洗技术，非其他真空清洗技术（可提供拥有相关技术的证明资料）；
| 8 | 7、具有真空干燥技术（可提供拥有相关技术的证明资料）；
| 9 | 8、具备腔镜专用灌流清洗快速接头，既保证管腔内清洗和干燥质量又符合规范要求,（可提供腔镜专用灌流清洗快速接头的实物图片）；
| 10 | 9、具有预清洗功能，减少二次污染机率，一个流程结束即可灭菌，无需手工再干燥；
| 11 | 10、具备高低液位安全控制及故障自动检测报警系统；
| 12 | 11、有自动降温排水系统，排水更安全；
| 13 | 12、数据端口免费对外开放，可实现与信息化管理追溯系统相连接，数据可保存3年以上；
| 14 | 13、采用彩色触摸屏人机界面，智能数显实时超声波功率、频率、温度、时间、上油时间、干燥时间等数据；
| 15 | 14、不需要专用耗材，耗材对外开放
| 16 | 15、加热方式：电加热，非蒸汽加热；
| 17 | 16、开关门方式：脚踏式电动翻盖门，具备红外线智能防压装置（可提供脚踏式开关和红外线智能防压装置的实物图片）；
| 18 | 17、清洗数量：≥40个腔镜专用灌流清洗快速接头；
| 19 | 18、场地受限设备最大外形尺寸:≤1300mm；
| 20 | 19、标准工作周期：≤60min；
| 21 | 20、超声波频率：40KHZ；
| 22 | 21、设备总功率:≤25KW；
| 23 | 二、配置要求：
| 24 | 2.1、主机1台
| 25 | 2.2、专用清洗篮筐2个
| 26 | 2.3、配件篮4个
| 27 | 2.4、牵引管16根
| 28 | 三、其它：
| 29 | ▲维保年限≥3年
| 30 | ▲配件维保过后只收成本费
| 31 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准
补充参数及配置 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 32 |  | 产品参数 | 备注
33
34
35
36
37