## Sheet1
简要技术需求或者服务要求等响应情况表
货物名称 | 数量 | 序号 | 详细项目（▲代表实质性需求） | 产品偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离） | 备注(若负偏离请在此栏填写设备相应功能)
除颤仪 | 1台 | 1 | 一、主要技术规格及系统参数
|  | 2 | 1. 重量：≤4.3kg（含电池）。
|  | 3 | 2. 彩色电容触摸屏≥7.8英寸, 分辨率1024×768像素，可显示≥5通道监护参数波形，支持手势操作、自动亮度调节。
|  | 4 | 3. 提供图形化故障排除指引，帮助医护人员快速解决设备故障。
|  | 5 | 4. 支持中文操作界面。
|  | 6 | 5. 屏幕显示心电波形扫描时间最大不小于36s。
|  | 7 | 6. 具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能，AED功能适用于29天以上人群。
|  | 8 | 7. 除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。
|  | 9 | 8. 手动除颤分为同步和异步两种方式，能量分19档以上，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达360J。
|  | 10 | 9. 可配置体内除颤手柄，体内手动除颤能量选择：1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/15/20/30/50 J。
|  | 11 | 10. 体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。
|  | 12 | 11. 电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。
|  | 13 | 12. AED除颤功能提供中文语音和中文提醒功能，对于抢救过程支持自动录音功能，记录时长≥6.5小时。
|  | 14 | 13. 开机到可进行除颤充电操作的时间≤2s。
|  | 15 | 14. 除颤充电迅速，充电至200J≤5s。
|  | 16 | 15. 除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。
|  | 17 | 16. 从开始AED分析到放电准备就绪≤10s。
|  | 18 | 17. 支持病人接触状态和阻抗值实时显示。
|  | 19 | 18. 抢救结束后自动生成抢救报告。
|  | 20 | 19. 心电波形速度支持50 mm/s、25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。阻抗呼吸和呼吸末二氧化碳波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s、6.25 mm/s。血氧饱和度波形速度支持25 mm/s、12.5 mm/s。
|  | 21 | 20. 通过心电电极片可监测的心律失常分析种类不少于27种。
|  | 22 | 21. 支持ST和QT实时分析。
|  | 23 | 22. 阻抗呼吸率范围：0-200rpm。
|  | 24 | 23. 提供的监护参数适用于成人，小儿和新生儿，并通过国家三类注册、CE(MDR)认证。
|  | 25 | 24. 脉率范围：20-300bpm。
|  | 26 | 25. 无创血压收缩压测量范围：25-290mmHg（成人）、25-240mmHg（小儿）、25-140mmHg（新生儿），舒张压测量范围：10-250mmHg（成人）、10-200mmHg（小儿），10-115mmHg（新生儿）。
|  | 27 | 26. 可根据病人类型自动切换除颤默认能量、CPR提示和参数报警限。
|  | 28 | 27. 支持提供IHE HL7协议，满足院前院内急救系统的联网通信。
|  | 29 | 28. 配置1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥290次。
|  | 30 | 29. 具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。
|  | 31 | 30. 配置50mm记录纸记录仪，可同时打印不少于3通道波形；自动打印除颤记录，单次波形记录时间最大不小于30s；支持连续波形记录。
|  | 32 | 31. 可存储120小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。
|  | 33 | 32. 关机状态下设备支持每天定时自动运行自检（含监护模块和治疗模块），支持定期自动大能量自检（最大放电能量）。
|  | 34 | 33. 支持设备状态指示灯用户检测。
|  | 35 | 34. 设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。
|  | 36 | 35. 支持自检放电能量精度显示和打印。
|  | 37 | 36. 具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP55。
|  | 38 | 37. 满足救护车标准EN1789 中6.3.4.3 关于跌落试验的要求，可承受0.75米跌落冲击。
|  | 39 | 二、配置清单（单台配置）
|  | 40 | 主机 1台
|  | 41 | 3/5导联心电监护附件 1套
|  | 42 | 锂电池 1块
|  | 43 | 热敏记录仪 1个
|  | 44 | 三、其它：
|  | 45 | ▲维保年限≥3年
|  | 46 | ▲配件维保过后只收成本费
|  | 47 | ▲服务年限过后维保费用不超过售价的10%，具体以实际谈判为准