| # 一、项目要求及服务 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| # 序号 | # 服务名称 | # 数量 | # 服务内容和要求（技术要求） |
| 1 | 医疗设备质量安全运行维护服务 | # 1项 | 一、人员、场地、设备要求： 1、提供医疗设备专业技术服务培训；（培训讲师至少接受过一家设备厂家专业技术培训，提供有培训证书）。 2、在广西区内有或者承诺中标后在广西区内设立工作机构或授权服务机构，应至少建立备件库，有设备仓库，保证有能力支持医院进行医疗设备维修、维护和管理服务，以提高设备的维修效率。（提供相关证明材料，以及配件与备件机清单）。 3、公司拥有医疗设备专业技术人员至少10名（派驻人员应具备大专及以上学历或三年以上设备维护工作经验，并提供学历证明、半年内三个月缴纳的社保证明材料，若中标后专业技术人员有变更的，投标人需在变更前7个工作日内以书面形式提交更换专业技术人员备案表及新专业技术人员相关资质至采购人，采购人审核通过后方可变更）。 4、派驻至本院的工程师团队中，至少需有5人满足下列条件之一： ①取得国家行政部门认可的工程师或技师类职称； ②持有国家行政部门颁发或其授权机构核发的“医疗设备维护/管理”相关领域职业资格证书或专项能力证书（国家人力资源和社会保障部门或其授权的职业技能鉴定机构统一颁发，属于国家认可的职业技能评价体系的均可）。 5、提供7×24小时服务热线电话。 6、提供一套医疗设备信息化管理软件供医院使用，采用院内部署模式，服务期内不收取系统维护费用，服务期结束后，医院系统归医院所有，系统维护费用不高于2万元/年，具体金额另议。 二、服务主要内容： 1、派驻不少于7名专业技术人员常驻医院，协助医学工程部门人员进行医疗设备全生命周期质量安全维护管理。 2、提供的医疗设备信息化管理软件，具备资产管理查询、扫码报修、维修费用审批、医疗设备效益分析、风险评估、设备巡检、保养、医疗器械不良事件上报等功能，手机端可查看效益分析概况（提供各功能证明材料）。 3、协助医院医学工程部门人员以科室为单位，对每台设备信息、使用状况进行重新排查、做实物与数据对照盘点，整理及完善设备的型号、编号、生产日期、厂家、产地等相关资料。 4、协助医院设备管理部门按国家卫生部门要求建立风险管理机制，对医院医疗设备进行风险评估并制订设备巡检及维护保养计划： 风险评估：所有医疗设备每年度一次；根据设备使用年限、维修次数（故障频率）和更换配件的统计，相关计量检测和校准结果等方面的安全监测报告等，采用科学方法综合评判医疗设备的风险水平，作为医院实施预防性维护及更新和淘汰设备的参考依据。 # 5、协助医院按国家相关监管部门要求建立设备档案，建档资料包括但不限于以下资料： （1）合同及产品资质证书 （2）供应商授权资质证书 （3）医疗设备安装、培训、售后人员资格确认书 （4）医疗设备培训考核记录表 （5）医疗设备验收表 （6）医疗设备风险评估表 （7）医疗设备操作规程 （8）医疗设备验收测试报告 6、整理医院近三年的维保、维修、计量等相关资料。 7、协助医院完成设备的一级、二级、三级保养。 医院医疗设备预防性维护通常由三级维护保养模式实施完成，俗称为三级保养体系，即一级保养、二级保养和三级保养，各级维护保养周期、内容及实施要求如下: （1）日常一级保养——临床科室 内容主要包括对设备进行除尘、清洁、消毒和基本参数校正。这项工作是设备预防性维护工作的基础，应由临床科室设备操作管理人员完成，一般每天进行，或至少每周应进行1 次。协助医学工程部指导使用科室设备操作管理人员掌握一级保养技能，并对日常保养记录定期检查。 （2）二级保养——成交人派驻人员及医学工程部工程师 预防性保养周期： 三类医疗设备预防性保养周期：每年两次； 二类医疗设备预防性保养周期：每年一次； 一类医疗设备预防性保养周期：每年或两年一次 ； 根据设备的性能要求，参照使用说明书或维护手册，对设备消耗性材料进行定期更换，以及对容易发生故障的部件进行定期检查。这项工作由成交人派驻人员及医学工程部工程师完成。 （3）三级保养——授权工程师 是指按计划定期对设备进行全面的功能检查、电气安全检查、性能测试和校准，以及对设备易损部件进行更换和故障重点部件进行拆卸检查，通过更换、调试、加油、自检以及安全防护等技术手段，使设备符合出厂时的技术参数和性能指标要求。该项工作一般由授权工程师或厂方工程师完成。成交人有相应授权工程师的，则安排授权工程师完成，成交人没有的相应授权工程师的，则由医院邀请厂方授权工程师完成，成交人派驻人员与医学工程部门工程师负责对此项保养工作进行管理和配合。 8、协助医院建立质量安全监测机制：生命支持类医疗设备电器安全检查每年度一次，一般性安全巡查每年度4次，每次长假前进行必要安全巡查。 9、提供全年365天×24小时处理医疗设备常见故障的排除、维修响应，具备初级故障判断和维修能力，并能协助医学工程部门完成相关维修事件。科室报修后，能及时前去现场检查、沟通、处理，正常班响应到达现场时间小于20分钟，节假日休息时间响应到达现场时间小于30分钟。 10、协助医院医学工程部门对医学工程师及临床科室设备操作管理人员进行必要的技术培训。 11、提供医院通过各类评审的医疗设备维护保障相关服务。 12、对于需设备厂家或授权工程师提供的设备维修维护服务或专业配件，提供相应的备选方案，供医院比较选择。 13、提供临床科室质量安全管理绩效考评细则以及对临床科室进行考核。 14、派驻人员遵守医院各项管理制度，接受医院医学工程部门的管理和工作安排。根据医院要求提供其他相关服务。 15、成交人须严格执行采购人考核制度（详见附件《广西医科大学第二附属医院医疗设备外包服务工作考核细则》） 16、服务承诺：供应商须承诺，在法定节假日及周末期间，安排具备相应资质的专业技术人员在医院现场值班，提供全天候运维保障服务。 17、按采购人要求提供各类医疗设备运维报表，完成相应数据统计分析工作。 18、配合采购人迎接各类检查、评审，并协助采购人完成相关材料准备。 |

附件

广西医科大学第二附属医院医疗设备外包服务工作考核细则

第一章   总  则

第一条  为了明确责任，规范外包服务工作管理，提高派驻人员的工作积极性和主动性，增强责任感和使命感，更好地为院方服务。根据我院实际情况，制定本考核细则。

第二章  考核办法

第一条  对医疗设备技术外包服务的考核方式为：由医院医疗医学工程部门牵头组织全院各医用设备使用部门设备管理员根据外包服务质量随时记录、定期打分的方式进行。对外包服务公司的服务工作实行百分制考核，对违反相关规定的行为进行扣分，符合加分条件的给予加分，评分结果作为服务质量的依据。 考核等级分为‘非常满意’、‘满意’、‘一般’、‘不满意’，对应的分数为‘95-100分’、‘80-94分’、‘60-79分’、‘60分以下’。如该月评为‘非常满意’或‘满意’，不作扣款；如该月评为‘一般’，按满意线下每扣一分扣减服务费100.00元；如当月考核为‘不满意’，折算扣减半个月服务费用，连续2月考核为‘不满意’，折算扣减1个月服务费用，连续3月考核为‘不满意’，折算扣减2个月服务费用，，医院有权终止服务合同。

第二条  按月进行考核，次月的1-5号为上月的考核总评时间，对上月的考核情况进行统计，服务费每半年支付一次，服务费金额与考核情况挂钩。

第三条   医疗设备指派专职人员对外包服务工作进行监督管理，对派驻人员的工作进行实时检查记录，每月收集全院各科室设备管理员的意见，在每月5日前对上月医疗设备外包服务进行量化评分。

第三章  评分细则

| 考核项目 | 考核内容 |
| --- | --- |
| 及时性 | 1.迟到、早退（1小时）一次扣1分；有请假未补充人员，一次扣2分； |
|  | 2.工作日响应到场时间超过20分钟节假日30分钟（特殊情况除外），一次扣1分； |
|  | 3.报修电话在工作时间无人接听的，一次扣1分（及时回拨用户不扣分）； |
|  | 4.接到维修任务时及时录入维修事件，完成维修事件后按时结束维修事件，违反一次扣1分 |
| 有效性 | 5.医疗设备保养计划完成率达到90%，每下降1%扣1分。 |
|  | 6.急救与生命支持设备完好率达到100%，每下降1%扣1分。 |
|  | 7.对配件的采购和设备送修弄虚作假，经医学工程部门或审计部门查实超出市场价格30%以上的，每次扣5分； |
|  | 8.未服从甲方负责人工作安排，一次扣2分； |
| 完成度 | 9.工作言行规范，完成任务后及时报告，违反一次扣0.5分； |
|  | 10.有能力维修但未在3日内完成维修的（不含采购配件时间），一次扣1分； |
|  | 11.未按规定提供节假日维修保障工作，在用户发出维修需求时未安排人员处理，一次扣2分； |
|  | 12.甲方发展公共突发事件或重要检查，需要乙方增派人员时，未及时提供的扣5分； |
| 满意度 | 13.维修任务完成后，用户评价或抽查结果为不满意的，一次扣1分； |
|  | 14.接到用户口头投诉，经核实属派驻人员责任的，视情节每次扣2分； |
| 加分项 | - 对于医院医学工程部门技术人员遇到的设备技术难题，外包公司人员给予支持且及时解决的，每次加5分； - 派驻人员受到用户口头表扬的每次加2分，受到书面表扬的，每次加5分； - 对医院突发事件，能提前作出预防措施或及时应对，未给院方工作造成影响的，每次加5分； - 如某月考核超过100分，则乙方有权将超过分数选择加到其它月份的考核成绩中。 |